自动载网投入冷冻仪一台

技术规格

1. 工作条件

1.1电力供应：三相或单相，220V（10％）/50Hz。配置符合中国有关标准要求的插头（如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座）。

  - 1.2工作温度：0C-40C

  - 1.3工作湿度：< 60% (20C)

  - 1.5仪器运行的持久性：可持续运行

  - 1.6 仪器的工作状态：较强的防震抗磁能力，工作稳定

  - 1.7 仪器设备的安全性：符合放射线防护安全标准和电器安全标准

2. 设备用途：

  - 实现冲入式冷冻样品制备。特别用于结构生物学研究，适用于低温单颗粒三维重构、低温蛋白质电子晶体学和低温电子断层三维成像等研究方法的低温样品制备，确保样品制备条件的稳定及高重复性。

3. 技术规格

  - 3.1   环境仓温度控制范围：+4°C 至 +60°C

  - 3.2   环境仓湿度控制范围：室内湿度 至 99%

  - 3.3   乙烷容器温度：-100°C ～ -196°C 可自由设定

  - 3.4   制备好的冷冻样品临时存放温度：<-196°C

  - *3.5  冷冻样品制备参数控制项目需具备：加样后停留时间，滤纸吸附时间，吸附后停留时间，滤纸单面吸附/双面吸附选择，滤纸吸附力度控制。

  - *3.6  冷冻样品制备参数控制项目时间精度：<0.5 sec，

  - 3.7  需具备冷冻样品制备防冰污染装置。

  - 3.8  需具备冷冻样品制备后低温腔室的烘烤装置。

  - 3.9  控制器：独立液晶触屏控制器及脚控装置；可存储≥10组程序

  - 注：*表示必须满足且重要的指标

4.技术服务

4.1 安装、调试与培训

仪器到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；提供现场免费培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、仪器基本维护等。

4.2 验收：实现系统成套联调并达到招标文件的技术要求。

4.3 保修：

保修期为安装验收合格之日起三年，在保修期内软硬件出现的问题，接到用户通知后二十四小时内给予答复，三个工作日内给与解决方案并到达用户现场免费解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在两周内解决或提出明确的解决方案，如不能按期解决的，保修期自动按照用户报修日至修复日顺延。

设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于十年的零配件及消耗品的供应。

提供全套的备品备件清单。

4.4 软件升级：在硬件支持的前提下，免费提供软件升级。

4.5 提供维护手册和操作手册，以及电子版说明书。