数据采集设备及分析软件技术参数

一、数据采集设备技术参数

1、* 模拟信号输入：　至少16个通道输入，每通道可达16位 精度，输入范围为±5V，通过高速USB通讯端口，最多可扩展到64个模拟信号输入通道。模拟信号输出：　至少2通道输出，用于刺激电压输出，每通道达16位数字精度、时间精度5微妙，电压输出范围为±5V或±10V，可应用软件进行图形化编辑。

2、* 采样频率：不低于625kHz ，采样精度为16位。并且每通道的采样频率均可以独立设定。

3、数字信号输入：至少带16道数字信号输入，其中8个具有微秒精度的状态变化探测。数字信号输出：至少带16道数字信号输出，其中8个通道带微秒转换精度的时钟

4、内置时钟：不少于5个可编程时钟，时间分辨率不低于100 nS。可以在各时间点触发刺激设置持续时间

5、事件输入通道：至少8个，其中至少2个为BNC输入端口，用于时钟输入和事件（计时开始）的BNC连接端口。

6、计算机接口：USB2.0 接口

7、触发端口：1个BNC端口，用于触发记录

8、主机供电采用直流供电

二、数据采集设备分析软件技术参数 ：

1、可以读取多种文件格式如Axon、Plexon、Alpha Omega、Biopac、MCS、Igo，可以将数据导出为表格数据格式文件、文本格式文件或二进制格式文件和matlab 格式。

2、可以显示200个以上的数据通道

3、*具有刺激输出波形的程序设定，可以输出方波、三角波、正弦波、阶梯状波形，并且可以任意输出所记录到的神经电信号的波形。其设定可以在采用窗口显示。

4、具有事件输入通道、键盘输入通道和文本标记通道。可以方便地输入文本文字，以进行记录标注。

5、人工或自动寻找波形曲线的特征点，以对数据进行分析测量。

6、在线和离线分析多通道波形和事件数据

7、多种数据加工处理功能，如数字滤波、校正、数据内插和通道间数据的数学运算。

8、根据要求显示和导出图形，具有多种显示选项，包括触发更新和复制独立时间轴的数据窗口。

9、利用内嵌脚本语言，根据个性化要求编写程序，以实现从简单自动化操作到复杂数据分析的功能控制。

10、*每通道采样频率独立设定

11、实时采集和分类单单元和多单元锋电位放电活动，具有根据全波形进行多单元神经元放电分选，并以不同的颜色和编码标注。

12、连续记录模式、内部时间控制记录模式和触发记录模式

13、记录多媒体视频和音频数据，其时间与Spike2数据锁定。

14、多种方法校准波形，如数值、曲线下面积和斜率等。

15、系统意外关闭后，数据文件可恢复。

16、离线或采样过程中，多文件同时浏览。

17、以时间、频率、平均发放频率和瞬时频率方式显示事件、锋电位和标记，也可以波形叠加方式显示被鉴别的锋电位。

18、利用复制数据通道，以不同方式显示数据，并选择性显示标记信息和鉴别锋电位。

19、选用线形方式或立体齿形方式绘制波形，或按预设置和自定义色标以声谱图方式绘制波形。

20、将标记类别数据绘制为状态模式，用以标记各种实验条件；文本标记通道可以在通道中显示存储文本。

21、为每通道数据和背景设置不同颜色

22、调整所有显示通道的纵向范围大小，并对其排序，也可将多个通道选择性叠加。

23、求平均值、功率谱分析和波形关联性等波形分析功能

24、INTH、PSTH、自关联和交叉关联以及时相直方图等事件分析功能

25、利用活动光标自动寻找诱发电位、自发放电和循环数据的特征点，如触发点等。

26、根据光标检测到的数据特征点，在数据文件中生成XY趋势图和测量值数据通道，并输出测量结果数值表。

27、每个视图最多可设置10个活动光标，测量光标的绝对或相对时间和数值，并对光标间的数据统计分析。

28、根据用户指定的数学方程表达式，从已有波形和事件通道数据演绎派生出"虚拟通道"。

29、在线和离线动态加工处理波形，如校正、平滑化、直流成分清除、减小采样频率、中值滤波和RMS幅值等。

30、创建包含复制或派生数据的临时数据通道

31、互动性数字滤波（FIR和IIR）。

32、互动性数据拟合分析，如指数拟合、高斯拟合、多项式拟合、正弦曲线拟合和S

33、能够实现在线和离线状态下的单单元和多单元锋电位检测和分选，利用简单的阈值设定可以标记出超过设定阈值的事件，应用锋电位全波形模板匹配功能，可以在线分选出最多32个通道的锋电位。

34、对于多单元锋电位记录来说，含有基于锋电位波形分选锋电位的工具。能捕获到所有超越设定阈值的事件，然后综合利用模板匹配工具、以主成分分析（PCA）为基础的锋电位群截取工具、或自定义测量，将锋电位分选成不同单元。

35、模板匹配系统可以将模板固定不变，也可以根据跟踪到的锋电位波形改变，不断修正模板。锋电位模板可以自动创建，也可以在锋电位波形中手工选择不同的锋电位波形，逐一创建锋电位模板。

36、锋电位群归类截取法可将测量到的锋电位数值绘制成三维视图，此图可以被旋转和回放，以显示锋电位群随时间的变化。锋电位群也可通过设定数学运算法则而自动生成，也可通过在三维视图上添加椭圆区域而手动生成。具有多项互动的锋电位分析特点，如对当前锋电位类群进行INTH作图，追踪每类锋电位时间的变化，以及在锋电位类群中点击某个点挑选单个锋电位。

37、具有脚本语言，进行高级控制