显微操作系统

1 工作条件：

  - 电力供应：220V（±10%），50Hz。

  - 无特殊水电气要求。

  - 环境温度15 ~ 25C。

  - 配置符合中国有关标准要求的插头。否则，应提供适当的转换插座。

- 设备用途

显微操作系统，可用于 ICSI、转基因、荧光指示剂微量注射等应用领域

- 技术指标

- 倒置显微镜：可以进行明场，霍夫曼观察。可以适应多种显微光学系统的照相端口

- 载物台：可拆卸式机械载物台，载物台移动范围不小于120*80mm，配置通用样品夹

- 目镜：10X

* 4. 物镜：

4.1 4X物镜，N.A. ≥0.1，W.D≥30.0mm

4.2 霍夫曼专用物镜10X N.A. ≥0.25，W.D≥6.2mm

4.3 霍夫曼专用物镜20X N.A. ≥0.4，W.D≥3.1mm

4.4 霍夫曼专用物镜40X N.A. ≥0.55，W.D≥2.7-1.7mm

5  显微操作系统：

5.1  3维电动粗调微操作手，3维液压式微操作手，粗微动一体化设计，显微操作更方便

5.2  同位功能：显微注射针管快速缩回设计，可实现更快速，更简便地更换培养皿；

5.3  为配合快速重定位，驱动机构带有一套X、Y、Z三轴各自独立的刻度指示

5.4  电动操作臂移动范围：X22mm，Y22mm，Z22mm

5.5  速度范围：0.1mm/s-0.7mm/s

5.6  微量注射器（油压）： 柱塞53mm； 单圈旋转500μm； 总容量1060 ul 单圈旋转10ul

微量注射器（气压）： 柱塞53mm； 单圈旋转6mm； 总容量4240 ul 单圈旋转480ul

6  煅针仪:

加热器机械手移动范围X14mm, Y14mm, Z14mm

移液管机械手X12mm, Z28mm

显微镜X 约7mm, Y30mm, Z约8mm

放大倍数50x/100x (目镜10x, 物镜 5x, 10x)

- 技术服务

1 设备安装调试

仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2  技术培训

在用户所在地对用户进行1人、为期至少3天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3 保修期：提供1年全面免费保修，保修期自技术验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

- 订货数量：一套

- 目的港：CIF 北京港

- 交货日期：合同生效后3个月内