超低温冰箱技术规格
一、采购内容
	序号
	名称
	数量

	1
	超低温冰箱
	1台


二、技术要求
*2.1 内部容积：>720升。
*2.2 外部体积：高度＜2.1米，宽度＜1.1米,深度＜0.9米。
*2.3 压缩机:全封闭压缩机控制，输出功率≤1100W（高温级），≤1100W（低温级）。
2.4制冷系统：完全无氟HFC制冷剂。
2.5 工作温度:-50℃—-86℃（每档1℃），从室温降到-80℃小于8小时。
2.6 工作电压:220-230V,10A。
*2.7 箱体结构：内、外壁采用钢板，隔热层采用硬质聚亚胺酯原为整体发泡+VIP真空隔热板，能增加容积并增强保温效果。

2.8 门：外门1个，内门2个,分四层，内门带聚氨脂发泡保温层。

2.9 锁：带有内锁一个，钥匙两把，门把手上还可以自己加挂锁，双重保险。
2.10检测孔：3个，直径17mm(背部、左下角、右下角)。
2.11 搁板：3层，可调节高度，不锈钢。

2.12 报警装置：高/低温报警、断电报警、过滤网检查报警、自我诊断、远程报警接点、电池更换报警、门报警、零件更换通知。

2.13 温度显示：微电脑处理器控制的温度显示控制面板；并可以显示机器目前工作状态。
2.14耗电量：＜1050W。

2.15 噪音： ＜55分贝。

2.16 ISO14001环境管理体系认证的制冷回路，可调节二级压缩机的开关周期，同时节能。
2.17 底部带有脚轮，方便移动和固定冰箱。
2.18 投标型号在中国市场有三年以上的销售历史和客户反馈记录。
三、技术服务要求
3.1设备安装调试
在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。
3.2技术培训
卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.3质保期
冰箱整机保修1年，压缩机保修3年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。
3.4维修响应时间
接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标厂家承担。
