高速冷冻离心机技术规格
一、采购内容
	序号
	名称
	数量

	1
	高速冷冻离心机
	1台


二、设备性能

2.1 最大转速: 最大转速≥18000rpm 

2.2 最大RCF：最大离心力≥22000g

2.3 最大容量: 200 mLL *4
2.4 温度控制范围：-0 – 40 ℃
*2.5 加速/减速模式：加速：9级，减速：9级和自由滑行
2.6多角转头，水平转头共用
2.7 制冷：变频制冷系统，保证转头在最高转速都可以保持在4℃ 

*2.8 安全功能：转子盖自动检测，门互锁，双重过速保护，非接触式不平衡检测，温度异常检测等
2.9 可变降速：有
2.10 用户锁功能：有
2.11 显示屏：显示屏上运行速度和时间可进行放大，有高分辨率彩色LCD屏，全触摸屏用户界面,可监控离心机的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数
2.12 按键：LCD触摸屏
2.13 噪音：最大转速时≤100dB (机前1米)

三、技术服务要求
3.1设备安装调试
在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。
3.2技术培训
完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。
3.3质保期
离心机保修3年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。
3.4维修响应时间
接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标厂家承担。
