96微孔板型发光检测仪

- 设备用途

可进行辉光检测、闪烁发光检测以及发光动力学分析，可用于荧光素酶报告基因检测、细胞增殖与细胞毒性检测、细胞凋亡检测、自由基活性氧检测、酶活性检测、激酶检测、药物代谢检测、水环境检测、环境卫生ATP检测、钙离子检测等生物化学研究领域内所有的发光检测研究。

- 技术指标

1  1个检测器：光电倍增管（PMT），*灵敏度(以萤光素酶摩尔数计算): 3×10-21摩尔的萤光素酶分子；*线性范围：>9个数量级；光谱反应范围： 350nm-650nm; 峰值波长：420nm；交叉干扰(白板)：< 3×10-5；样品处理量：96孔板。

2  2个自动进样器：进样体积： 25－250ul，进样步长：1ul，自动进样器可视，易于检查，可迅速发现和解决问题，符合Dual-Luciferase试剂盒的检测要求，使用达到DLReadyTM认证的自动进样器系统。

3  *已经预装好了发光检测程序，可直接调用。

4  *仪器带有为10ml和100ml的试剂瓶和实验室通用规格的试剂瓶而特别设计的试剂瓶架，可将试剂的喷溅减至最小。

5  认证：CE。

6  附件及专用工具：电脑连接线：RS-232串行数据线，安装光盘一张，电源线，试剂瓶架。

- 技术服务

1 设备安装调试

仪器到达用户所在地后, 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2  技术培训

在用户所在地对用户进行1人、为期至少3天的免费培训，在现场对用户进行仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护以及简单的故障排除培训等。

3 保修期：提供1年全面免费保修，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期自技术验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

- 订货数量：一套

- 目的港：CIF 北京港

- 交货日期：合同生效后3个月内