超微量分光光度计

- 设备用途

核酸（包括dsDNA,RNA等多种核酸样品），蛋白浓度定量分析；检测细胞浓度；芯片试验中Cy-dye标记的效率。

- 技术指标

*1. 0.5～2uL样品直接进样

2. 波长范围: 190-840nm

3. 波长精度: 1nm

4. 分辨率: 1.8nm(FWHM at Hg 546nm)

5. 其它: 1mm光程长度（可自动调整到0.05mm）

*6. 可检测2-15000ng/μl的核酸

7. 吸光率精确度：0.002 absorbance (1mm光程)

8. 吸光率准确性：2%(at 0.76at 257nm)

*9.吸光率范围：0.02-300 (相当于10mm光程)

10.核酸检测周期：5秒

*11.不需比色杯，不需稀释样品

技术服务

1 设备安装调试

仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2  技术培训

在用户所在地对用户进行若干人的现场免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3 保修期：提供1年全面免费保修，保修期自技术验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

- 订货数量：一套

- 目的港：CIF 北京港

- 交货日期：合同生效后3个月内