光谱仪荧光寿命模块升级

一、设备用途

在现有稳态荧光光谱仪上选择一套升级瞬态功能，用于荧光寿命和磷光寿命的测量。

二、技术指标

- 现有两套稳态荧光光谱仪型号：（1）爱丁堡 FLS920；（2）Horiba JY FluoroMax-4。

2，荧光寿命：

2.1工作原理：时间相关单光子计数（TCSPC）

2.2测量寿命范围：100ps-50µs

2.3激发光源： 单波长皮秒脉冲LED，或者单波长皮秒脉冲激光器

*2.4实现时间分辨激发光谱、时间分辨发射光谱测量，可以同时测量得出多组分样品中各个组分的荧光寿命

2.5数据采集模块通过USB与计算机连接，通过软件自动切换

3，磷光寿命：

*3.1测量寿命范围：1µs-10s

3.2最小时间分辨率≤10ns

3.3激发光源：微秒闪光灯，波长范围200-800nm

3.4完成时间分辨激发光谱、时间分辨发射光谱测量

4，配置清单：

4.1 寿命测试模块一套

4.2 微妙闪光灯一个，波长范围：200-800nm

4.3 405nm，485nm 或波长相近激光器各一个

5, 升级增值项目：可实现低温荧光寿命测量。

三、技术服务

1，设备安装调试

仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2， 技术培训

在用户所在地对用户进行1~2人、为期至少1天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3，保修期：提供1年全面免费保修，保修期自技术验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。