全自动真空组织脱水机
· 设备用途
主要是用于组织样本固定、脱水、透明和浸蜡处理程序，以方便组织样本的包埋和后续的切片染色等，为科研病理机制等研究工作的顺利开展提供良好的样本处理技术平台。
· 技术指标
1) 最大容量为200个包埋盒
2) 试剂缸和蜡缸容量：3L以上；

3) 充装时间：不超过2分钟
4) 排放时间：不超过100,000,000秒（可调）

5) 渗透真空度：-80Kpa（g）以上
6) 渗透压力：30-40Kpa（g）

7) 充装压力：-80Kpa（g）以上
8) 排放压力：30-40Kpa（g）
9) 蜡缸温度：40-65℃
10) 脱水缸温度：室温或35-55℃（脱水），50-65℃（清洗）
11) 温度精确±1K
12) 配备试剂瓶：至少10个
13) 配备废液瓶：至少1个
14) 配备清洗溶液瓶：至少3个
15) 配备蜡缸：至少3个
16) 配备外部试剂充装排放系统

17) 配备外部石蜡充装排放系统

18) 配备自动光学液位感应器

19) 在压力，真空条件下处理样品，在周期变化的压力/真空条件下处理样品，或在常压下处理样品
20) *配备试剂管理系统：可以根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命，具备自动计数，到达阈值后会自动提示，同时试剂会自动按照“新鲜”程度排序并使用
21) 配备超过3种清洗程序满足不同应用
22) 具备预检测功能——测试阀门和泵是否处于正常状态及感知最低和最高液平面 

23) 配备密码保护
24) 配备断电保护
25) 具有易于掌握并操作的用户界面, 可通过耐腐蚀的彩色触摸屏进行控制 
26) 具备*全中文操作系统，能进行文件编辑，适合客户使用 
27) *具备预检测功能,可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障针对较短程序的精确的温控和试剂搅拌，同时配备石蜡清洁程序，有效分离石蜡中的溶剂污物后可以重复使用
28) 所有的试剂缸均可拆卸清洗
29) 配备10个以上自定义脱水程序，3个以上清洗程序
· 技术服务
1 设备安装调试
仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。
2  技术培训
在用户所在地对用户进行1人、为期至少3天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
3 保修期

提供3年或5年全面免费保修，保修期自技术验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
4 维修响应时间

卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。
· 订货数量：一套
· 目的港：CIF 北京港  
· 交货日期：合同生效后3个月内
注意：
（1) 标记为“*”的指标是关键技术条款（每个设备不超过），正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝；
（2) 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离每条酌情加0-5分，负偏离每条酌情减0-5分；
（3) 无标记的指标是一般技术条款，正偏离每条酌情加0-3分，负偏离每条酌情减0-3分；
凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
