显微注射仪

一、设备用途

在显微镜和显微操作仪的支持下进行对秀丽线虫进行显微注射。

二、技术指标

仪器构成：微量自动注射器。

注射方式：参数设定的程序化注射。

注射体积范围：10-15～10-9升

注射时间范围：0～99.9秒，以0.1秒递增。

注射压力范围：0～6000hPa，以1hPa递增。

补偿压力范围：0～6000hPa，以1hPa递增。

清针压力：最大值6000hPa。

所有注射参数可以程序性记录,方便随时切换调用

注射功能可通过脚控装置或显微操作仪直接启动。

三、技术服务

1，设备安装调试

仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2， 技术培训

在用户所在地对用户进行1~2人、为期至少1天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3，保修期：提供1年全面免费保修，保修期自技术验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。