Zeiss Stemi508解剖显微镜

- 设备用途

解剖显微镜，又称解剖镜或体视镜，由于其双目镜筒中的左右两光束间具有的体视角（一般为12度---15度）及目镜下方的棱镜使成像具有三维立体感，且为正像，虽然放大率不如常规显微镜，但其工作距离很长焦深大且视场直径大，便于对物体的立体观察。在生物研究领域内，体视镜常被用于直接观察实验小鼠、果蝇等动植物活体，并进行活体解剖相关操作，如解剖实验小鼠并且分离原代细胞、胚胎、性腺、亚组织块培养、卵母细胞等。

技术指标

1、原装进口产品。

2、*光路设计：对比度校正望远镜式光路设计。

3、*变倍比≥7.9 ：1。

4、总放大倍数：6.3-100X。

5、目镜：放大倍数10X，视野数23；配有目镜测微尺。

6、*可实现反射光，透射光明场、暗场、斜照明，混合光等多种观察方式。

8、反射光照明光源：LED冷光源，双分支光纤照明，带有色温，光强调节装置。

8、透射光底座，具有明场、暗场、斜照明方式。

9、 *具有用于显微成像的500万像素彩色相机， USB3.0连接，拍摄速度30fps。

10.软件

10.1软件平台:通过软件可以控制CCD照相、测量等功能；

10.2图像优化处理：色彩管理，自动曝光，亮度、对比度调节等；

10.3图像管理：图像目录管理，文档管理，文件夹预览；

10.4图像分析：标注，添加比例尺等简单几何测量；

- 技术服务

1 设备安装调试

仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2  技术培训

在用户所在地对用户进行1人、为期至少3天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3 保修期：提供1年全面免费保修，保修期自技术验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

- 订货数量：一套

- 目的港：CIF 北京港

- 交货日期：合同生效后3个月内

注意：

- 标记为“*”的指标是关键技术条款（每个设备不超过），正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝；

- 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离每条酌情加0-5分，负偏离每条酌情减0-5分；

- 无标记的指标是一般技术条款，正偏离每条酌情加0-3分，负偏离每条酌情减0-3分；

凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。