数字sCMOS相机技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字sCMOS相机 | 1台 |

二、技术要求

2.1.量子效率：600nm下超过70%，750nm下超过50%，动态范围33000:1；

2.2.成像器件：CMOS传感器 FL-400，像素尺寸6.5 μm×6.5 μm，有效面积13.312 mm×13.312 mm，有效像素数2048 (H)×2048 (V)；

2.3.读出速度：全分辨率Camera Link下100帧/秒，全分辨率USB3.0下30帧/秒；

2.4.读出噪声：标准扫描模式（100帧/秒）1.9电子rms，慢速扫描（30帧/秒）1.5电子rms；

2.5.曝光时间：内部触发模式：全分辨率下1ms到10s*，子阵列读出内部触发模式8.96μs到10s，子阵列读出外部触发模式1ms到10s；

2.6.制冷方式及温度：半导体制冷，强迫风冷（环境温度20 ℃）-10 ℃，水中（20 ℃）-20 ℃，水中（15 ℃）-30 ℃；

2.7.暗电流：0.5 electrons/pixel/s (-10 ℃) (typ.)，0.15 electrons/pixel/s (-20 ℃) (typ.)，0.05 electrons/pixel/s (-30 ℃) (typ.)；

2.8.触发：边沿、电平、同步读出和起始信号触发，外部触发信号连线SMA接口或Camera Link I/F，3个可编程时序输出全面曝光时序和触发准备（Trigger ready）输出；

2.9. 接口：接口Camera Link全配置Deca mode、USB3.0，外部信号输出连接SMA接口；

2.10. AD转换器：16位输出。

2.11. 镜头卡口：C卡口；

2.12电源：AC100 V到AC240 V, 50 Hz/60 Hz，功耗约70W。

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

3.2技术培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.3质保期

保修大于24个月。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，1个工作日内作出响应，并到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标厂家承担。