台式高速冷冻大容量离心机

1.主要技术参数：

1.1、主机最高转速：不小于15,200转/分；

1.2、主机最大离心力：不小于25,300×g；

1.3、驱动系统：无碳刷电机直接驱动；

1.4、控制系统：微处理器控制系统，大屏幕数字显示,可显示离心程序、运行状态、报警及维修信息

1.5、温度设定范围：－10℃到＋40℃,无CFC制冷剂

1.6、运行时间控制：0-9小时99分钟或连续离心

1.7、加/减速选择：9加速/10减速；

★1.8、程序：6个快捷程序可一键调用；

★1.9、具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头安全锁定&转头更换；

1.10、智能离心控制系统，可对转头最高转速、不平衡监测及加减速阶段马达功率进行自动校准，提高运行安全性和运行效果

1.11、其他性能：转头自动识别、电动式门锁、语种选择，经第三方认证的防生物污染密封盖

★1.12、后期可升级选配4x1000ml大容量水平转头；碳纤维角转头

2.要求配置：

主机一台

水平转头一个：最大容量4x750ml，最高转速不小于4700rpm，最大离心力不小于4816xg；

带有四个金属吊篮及防生物污染密封盖

配56x15ml尖底离心管适配器一套

配28x50ml尖底离心管适配器一套

3.  售后服务：

3.1	保修期:	安装验收后12个月

3.2	安装调试: 免费

4.	数量：	　1套

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标厂家承担。