稳态瞬态荧光光谱仪

1. 工作条件

1.1 电源：220V（±10%），50Hz，地线

1.2 工作温度：20C－25C；

1.3 相对湿度：<75%；

1.4 无特殊水电气要求。

1.5 配置符合中国有关标准要求的插头。否则，应提供适当的转换插座。

2. 设备用途

稳态瞬态荧光光谱仪将主要用于蛋白质、多肽、核酸、以及天然产物等荧光光谱和荧光寿命相关研究。

3. 技术指标

3.1功能：校正的激发光谱、发射光谱、三维光谱、同步扫描光谱、动态扫描、荧光寿命

3.2*高级功能：

  - 多波长对动态扫描（最多8对）,独立参数设置；

  - 批量执行测试方法文件；

  - 自动消除3D光谱的1阶和2阶散射峰带；

  - 1~5 指数拟合分析

  - 批量模式，可使用相同参数处理10,000条衰减曲线

  - 寿命分布分析

  - 30项指数级数分析

  - Global分析，可处理5指数，100条衰减曲线

3.3测试波长范围：200 - 870nm

3.4稳态光源：150W 无臭氧氙灯，垂直安装；

3.5寿命光源：兆赫兹皮秒纳秒寿命光源4只，微秒寿命光源 1只

  - *信噪比：＞16,000:1 （室温R928P，5nm带宽，1s响应时间，水拉曼信号,验收指标）

  - *分辨率：0-30nm 0.05nm 步进

  - 全反射光学系统；包括灯室和样品仓，无透镜导致的色差；

  - 波长分辨率：0.02-200nm

  - 波长准确度：±0.5nm （3波长测试）

  - 波长重复性：±0.1nm

  - 最快响应时间：1ms

4. 产品配置和附件要求（除明确标明国产外，其他必须为国外厂商生产）

- 荧光光谱仪主机1套

- Origin正版软件及密匙  1套

- 信号采集及数据处理计算机各1台

- 积分球量子产率                1套

- 透射吸收探测器               1台

- 进口250uL比色皿             1支

- 国产熔融一体4mL比色皿       2支

- 衰减片                       7片

- 控制和数据处理计算机

5. 技术及售后服务

5.1 保修及维修：设备自验收合格双方签字之日起计算保修1年，终身维修。

5.2 培训：安装同时现场培训，掌握基本操作，时间不少于3天；免费2人次参加北京应用中心举办的高级应用培训

5.3 包装和运输：投标商对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。

6. 报价和付款方式：报价为CIP报价

7. 交货日期：合同生效后4个月内交货。

8. 目标港：CIP 北京首都机场