ca+成像显微镜

- 设备用途

细胞离子通道的结构和功能正常时维持生命过程的基础，主要类型有钙、钠、钾、氯、氢和非选择性阳离子通道， 离子成像是通过一些专用荧光探针，对细胞内钙离子等离子作特异性荧光标记，并对它们进行空间分布随时间强度变化的测定。钙离子是众多离子中最重要的研究对象.常用的钙离子成像探针有Frua2，钙离子和荧光探针结合后，不仅产生荧光强度的变化而且有激发或者发射光谱的偏移。用此方法不受染料，标记浓度、细胞厚度、光漂白和染料泄漏胞外等因素影响，经标准曲线滴定后，可测定绝对浓度。

- 技术指标

1.钙离子成像激发光源

1.1光源为300W高功率氙灯，液芯光导连接，彻底隔绝热效应,光谱范围330-650nm

1.2 四工位滤光片色波长切换，用户可以方便的更换任意激发波长。

*1.3. 采用全功率弧面反射镜切换波长，非光栅式，保证光传输效率

1.4. 波长切换速度小于1.2毫秒

2．钙离子成像分析软件

2.1能够以长方形、椭圆形及手绘方式无限制地指定测量对象区域。测量指定区域内的平均强度、面积、比例、定标。

2.2能够直接将数据输出到Microsoft Excel等表格计算软件中。

2.3.内置Standard Grynkiewiczequation、Titration calibrations功能，通过系统校正能够直接显示pH值或者Ca浓度

2.4. 比例图像能够用单色、伪彩色或者IMD(加强萤光强度后，计算、显示比值) 显示

2.5 配合TTL触发器的输入，能够起动特定的日志(容易与外部设备连动)

3.sCMOS成像探测器

*3.1.sCOMS 芯片,包括采集卡和数据传输线，有效像素2560X2160，像素大小6.5umX6.5um,芯片大小16.6mmX14mm,

3.2 读出噪音1.2 e@200MHz,1.45@560MHz,制冷温度0°C(绝对温度)，满井电子30000，最大读取速率560MHz，最大采集速度53fps @2048 X 2048,最大QE 60%.

3.3同时支持物理真实rolling shutter 和 global shutter，USB3.0接口

3.4 具有12bit和16bit数据输出

4.高精度电动扫描台

*步进精度：≦ 10 nm; 重复精度：≦ 700 nm; 行程：114 mm x 76 mm, XY轴最大速度≥7 mm/s

5.滤光片参数

Fura 2 滤光片参数 激发340/26和387/11分色，409发射 510/84

Flou-4滤光片参数 激发482/35分色506发射 536/40

- 技术服务

1 设备安装调试

仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2  技术培训

在用户所在地对用户进行1人、为期至少3天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3 保修期：提供1年全面免费保修，保修期自技术验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

- 订货数量：一套

- 目的港：CIF 北京港

- 交货日期：合同生效后3个月内

- 注：*表示为重要的必须满足的指标