倒置显微镜

- 设备用途

用于对各种生物学标本进行高分辨率观察、荧光定位及3D图像的构建和分析。同时可以用于对离子变化及小分子迁移等细胞动力学研究领域,细胞间通讯的研究，荧光的定量定位分析，细胞物理化学测定，pH、细胞内离子分析，细胞膜流动性测定，光活化技术等。

- 技术指标

1、工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2、主要技术指标

2.1 研究级全电动倒置显微镜，支持明场、荧光以及微分干涉观察

*2.2双层机架设计，标配左光口以及右光口，左右光口视野一致，标配1.5倍中间变倍

2.3 物镜转换器：六孔电动物镜转换器

*2.4 聚焦机构：电动调焦，具备防焦点漂移组件，

2.5 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离不低于50mm

2.6 透射光照明装置，为保证观察效果，需100W卤素灯而非LED照明器

2.7 外置电源供应器

2.8 可倾斜双目镜筒，视场直径为22

2.9 电动长工作距离万能聚光镜，支持微分干涉观察

2.10 物镜

a10X（N.A不低于0.3，工作距离不低于15mm）

b 40X（N.A. 不低于1.3，工作距离不低于0.2mm）

c 60X（N.A. 不低于1.2，工作距离不低于0.2mm）

2.11防漂移硬件系统：完美对焦系统870nm LED光源，兼容塑料培养皿以及多孔板。不受观察方式限制（荧光，明场透射光，DIC，相差，TIRF等）

*2.12 荧光滤色镜盒：可组件双层共12孔位滤色镜转盘盒，内装光闸

2.13 荧光激发块：mCherry专用激发块，FITC专用激发块，TRITC专用激发块，提供三组空激发块盒。

2.14机身自带HUB集线器，提高各部件通讯的反应速度

- 技术服务

1 设备安装调试

仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2  技术培训

在用户所在地对用户进行1人、为期至少3天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3 保修期：提供1年全面免费保修，保修期自技术验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

- 订货数量：一套

- 目的港：CIF 北京港

- 交货日期：合同生效后3个月内

- 注：*表示为重要的必须满足的指标