超快单光子探测器

一、设备用途

用于高时空分辩单分子荧光信号检测

二、技术指标

1、  工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2、 设备主要技术指标

2.1. 超快单光子探测器芯片： e2v CCD97电子倍增背照芯片 , 光电转换效率QE ：>92%@575 nm，

有效像元阵列：512 x 512，正方形像元尺寸：16um×16um

★2.2. 探测器帧频：≧67帧/秒(全幅512 x 512 pixels) @16bit,

A / D转换噪声≦75e-@20 MHz (在EM Port读出端口)

超快成像工作模式: 单通道≧ 798fps@128x128, 双通道≧424fps@256x128

★2.3. 探测器芯片真空封装, 封窗玻璃与真空腔金属焊接, 真空质保无年限。

★2.4. 短焦双通道荧光分频器, 配可调通光孔径光阑和有Cy3/Cy5 超平双通道荧光分频镜组

2.5. 工作站和系统控制/数椐分析

三、技术服务

1 设备安装调试: 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2  技术培训: 在用户所在地对用户进行1人、为期至少3天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3 保修期：提供1年全面免费保修，保修期自技术验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

5 软、硬件升级：卖方免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

- 订货数量：一套

- 目的港：CIF 北京港

- 交货日期：获批出口许可证后30个工作日内

- 注：★为必须满足的关键性能参数