全内反射倒置荧光显微镜

一、设备用途

应用单分子FRET研究膜转运蛋白在转运过程中构象变化的动态过程观察

二、技术指标

1、  工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2、设备主要技术指标

2.1全内反射倒置荧光显微镜：无限远校正光学系统，双层荧光光路设计，可同时装两个8孔码激发块转盘及其他光路设施

★2.2. 封闭框架式机身，高刚性，高热稳定性(x,y轴), 左口光路切换：0:100%；100%:0

2.3. 物镜转换器：6孔式物镜转换器。物镜转盘下配备防漏水功能装置

2.4. 100W卤素灯明场照明，超长工作距离聚光镜, NA ≧0.3,WD ≧73MM, 配有照明装置支柱倾斜机构

（最大倾角30°），外置电源供应器。

2.5. 观察镜筒：双目镜筒：瞳距可调节，视场直径为22, 目镜：高眼点目镜，10×，屈光度可调功能

2.6. 万能平场超级复消色差物镜：60×水镜，NA  ≥ 1.2

★2.7. 全内反射激光照射器, 配有465nm@1W, 532nm@1W, 638nm@1W 大功率激光, 激光光强独立控制,光纤导入全内反射激光照射器, 用于多色TIRF同时成像

★2.8. 高数值孔径全内反射专用物镜, 100倍TIRF油镜, NA ≧1.7

2.9. 超稳XY显微镜用电动载物台：XY 步进精度≤ 2.5nm@25 x 25 mm，行程≥ 120 x 75 mm

三、技术服务

1 设备安装调试: 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

2  技术培训: 在用户所在地对用户进行1人、为期至少3天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3 保修期：提供1年全面免费保修，保修期自技术验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

5 软、硬件升级：卖方免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

- 订货数量：一套

- 目的港：CIF 北京港

- 交货日期：合同生效后90个工作日内

- 注：★为必须满足的关键性能参数