主动消磁器技术参数

＊动态范围(x、y、z三轴)       ＞3000 nT

频带宽度                      DC-3000 Hz

噪音极限                      ＜0.7 nT RMS total

磁场衰减                      ＞100 X@ 50/60 Hz

＞400 X@ DC

＊反应时间                    ≤0.1 ms

直流偏移                      ＜2 nT/24 h

场地测量                      安装过程中可以实现随时测量

探测器                        2个

电源                          220 V/50 Hz

外形尺寸                      长≤1000；宽≤700；高≤500 mm

设备放置                      可以安装在机柜内

控制精度                      ±1 nT

＊安装后,需要保证现有Titan Krios设备在0.5-2.5m高度范围内，宽度1.5 m范围内, 直流磁场小于10 nT，房间尺寸小于6 m×7 m。

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期为验收合格后保修36个月，终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。