高通量全自动毛细管电泳分析系统技术参数

- 主要用途：

  - 用于高通量动植物基因组核酸扩增产物微卫星片段大小分析，即SSR分析。

  - 用于农业育种反向遗传学辐射或化学诱变突变体筛查，即Tilling分析。

  - 用于常规DNA/RNA或扩增产物片段大小定性定量分析。

  - 用于二代测序（NGS）过程中基因组DNA及文库的质控（定性定量）。

  - RNA定性定量分析。

  - 质粒DNA分析、CAPS/RAPD分析。

  - 同时具备定性和定量的功能。

- 工作条件

  - 环境温度: 15到25°C

  - 电源：100-240 VAC, 50-60Hz

  - 湿度：小于80%

- 技术指标

  - *自动进样系统标准要求：标准SBS格式96孔板装载样品，12个样品同时进样，同时检测。

  - 进样系统配置要求：3 x 96样品进样托盘，可实现无人值守下288个样本连续进样分析。

  - *毛细管电泳分离技术，12通道毛细管长度55cm或者80cm。片段大小分辨率2bp(小于300bp片段)

  - 全自动仪器，每次标本分析都更换新的分离胶。

  - 分析前全自动灌胶。

  - 全自动进样。

  - 全自动进Marker和Ladder。

  - 分析结束后全自动清洗毛细管。

  - 分析结束后全自动将毛细管置入毛细管保存液中。

  - 标准分析时间：15分钟内完成12个样本的分析检测（小于3kbp样本）

  - *检出限：5 pg/µL，即2ul上述单组分标本稀释12倍后进样，可测出信噪比大于10：1的信号。

  - 动态范围：从最小至最高优于3个数量级。

  - 样品要求：PCR产物、基因组DNA、RNA 等。样品无需纯化除盐等后处理，直接进样分析。

  - *可检测DNA范围：1～100000bp。最大可测到10万碱基对，可对gDNA基因组DNA进行质控检测。

  - *突变检测灵敏度：可检测1000bp大小的DNA片段中1个碱基突变的存在以及8个混合样本中1个突变样本的存在。

  - 适用的试剂盒：基因组DNA，NGS，RNA及常规片段大小分离试剂盒。

  - 片段大小计算精度：优于5%,

  - 光源：长寿命LED光源（标准寿命超过10年）激发波长470nm。

  - 检测器：高灵敏度CCD检测器，检测样本的发射波长范围：500～600nm。

  - 具备电压进样和真空进样2种进样方式。

  - 可同时放入2种不同类型的分离胶，2种不同类型的应用可不需要人工干预连续进行，如可连续进行DNA和RNA定性定量分析。

- 基本配置

  - 主机：1台

  - 计算机控制（电脑，内预安装软件）：1台

  - 安装调试试剂盒1套

  - 备品备件及工具包

  - 毛细管组件

  - 使用手册

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期为验收合格后保修12个月，终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。