倒置显微镜
1. 工作条件
1.1 电力供应：220 V ((10%)单相, 50Hz ((10%)，要求配备能够适合中国地区用户的稳压电源和断电保护设备。
1.2 工作温度范围：10-35(C。
1.3 相对湿度：30 (C时<60%。
1.4 仪器运行的持久性：可连续运行。
2．设备用途：
用于细胞明场及荧光观察拍摄。
3. 技术规格
3.1、研究级倒置显微镜 2台
3.1.1、显微镜镜体，U型光路，带6孔物镜转盘
*3.1.2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm
3.1.3、透射光照明装置：100W卤素光源 
3.1.4、聚光镜： NA≥0.3，WD≥73mm 
3.1.5、物镜
万能平场半复消色差相差物镜 10X，N.A.≥0.3

长工作距离平场半复消色差相差物镜20X，N.A.≥0.45 
长工作距离能平场半复消色差相差物镜40X，N.A.≥0.6 
万能平场半复消色差物镜 20X，N.A.≥0.5

万能平场半复消色差物镜 40X，N.A.≥0.75
3.1.6、反射荧光系统

3.1.6.1  激发块转盘：编码型激发块转盘≥8孔位，无需拆卸可更换激发块，内置光闸，防水设计；

3.1.6.2  荧光激发块：适合与DAPI、GFP、RFP、mCherry、CY5
3.2、图像采集装置 2台
*3.2.1、制冷型彩色、单色双芯片同轴光路设计, 图像采集时无需切换光路, 实现同一视场明场高分辨真彩色、高灵敏单色荧光拍摄图像XY坐标一致。

*3.2.2、芯片规格：彩色芯片：图像分辨率≥ 4000x3000

单色芯片：图像分辨率≥ 1300x1000，光电转换效率：≥55%（600nm处）
3.2.3、彩色图像调焦采集速度：≥15幅/秒@14bit  (1360 X 1024, 1X1 binning）
荧光图像调焦采集速度：≥7幅/秒@14bit  (1360 X 1024, 1X1 binning）

3.2.4、暗电流：≤ 0.4e-/像素/秒（室温下）
3.2.5、图形工作站：带WIN 7以上操作系统，满足硬件及分析要求
3.2.6、系统控制/分析软件：与显微镜同品牌，可以进行图形优化及数据分析。
3.3、离线数据处理用工作站：2台

3.4、倒置显微镜 1台

3.4.1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

3.4.2、观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22，可升级照相装置

3.4.3、照明装置：高性能LED光源

3.4.4、物镜：
预对中相差物镜4X, 数值孔径≥0.13



预对中相差物镜10X, 数值孔径≥0.25



预对中长工作距离相差物镜20X, 数值孔径≥0.4



预对中长工作距离相差物镜40X, 数值孔径≥0.55



3.4.5、载物台：备有右手用低位同轴XY轴传动旋钮。载物台行程：X≥110mm，Y≥74mm。

3.4.6、目镜：10×，视场直径为22mm

3.4.7、备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥ 0.3，W.D.≥ 72mm

3.4.8、相差系统：预对中相差环板

3.4.9、可以升级100W荧光附件

技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期为验收合格后保修12个月，终身维修，质保期外只收硬件成本费。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
