蛋白液相色谱系统

1. 工作条件

1.1 电源：220V（±10%），50Hz

1.2 工作温度：5C－40C；

1.3 相对湿度：<70%；

1.4 无特殊水电气要求。

1.5 配置符合中国有关标准要求的插头。否则，应提供适当的转换插座。

2. 设备用途

蛋白液相色谱系统将主要用于蛋白质、多肽、核酸、以及天然产物纯化，应用于蛋白质纯化研究以及药物开发，支持蛋白质的高纯度、高效率、高度自动化的纯化工作。

3. 技术指标

3.1 系统泵

3.1.1  精确的全自动微量注射泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀。

#3.1.2 单泵流速：0.001-25ml/min，双泵装柱模式最大流速50ml/min

3.1.3 压力范围：0–20 MPa

3.1.4 流速精度：±2ul/min，流速精度高，梯度重复性高。

3.1.5增量：1ul/min

3.1.6粘度：5 cp

3.1.7  具备恒压调速功能，自动根据压力调节输出使流速保持稳定。

3.2 检测器

3.2.1 紫外可见检测器

3.2.1.1 光源无需预热

3.2.1.2 检测波长：190-700nm 全波长检测

#3.2.1.3紫外检测量程范围：-6 到 +6 AU

3.2.1.4光纤同时传导光源及采集数据，具有较高稳定性。

#3.2.1.5光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高。

3.2.2电导检测器

3.2.2.1 检测范围：1us－999.9ms/cm，宽广的电导范围，易于做疏水和反相层析。

3.2.2.2 检测池体积：24ul

3.2.2.3噪音：±5%(满刻度校准范围内)

3.2.2.4 电导精确度：±10uS/cm，实时自动检测，电脑利用校正因子做自动校正。

3.3 组分收集器

3.3.1 可根据体积自动收集，具有滴感应器，防止漏液

3.3.2 收集器即可独立控制，也可由软件控制，按时间、体积、滴数和峰收集，并可延迟收集。

3.3.3 流路：PEEK惰性材料

3.4 软件平台：

具有编程自检功能，自动计算实际运行时间，是直观的操作界面、简单易学，易于在不同平台间转换，方法设置快速简洁。

3.4.1 可随时加减控制元件。

3.4.2 界面友好、智能编程、层析专家也可自行编写程序。

3.4.3 自动探索功能让您二十四小时充分利用您的系统。

3.4.4 专家辅助软件，让初学者也能轻易掌握，提供系统操作，分离方法，凝胶资料，缓冲液建议等，内置方便可靠的预编程序，更有几十种纯化模板，可提供专业纯化方案。

3.4.5 自动数据处理和打印报告，并可修改报告模式。

3.4.6 流路实时在现，实时监控。

3.4.7便于系统管理和网络连接，易于从实验室研究放大到生产规模。

#3.4.8 内置上百种层析柱和凝胶的信息，从1ml的小柱到几百升的工业生产柱都符合FDA的标准。直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压。

4. 产品基本配置要求

4.1 蛋白液相色谱系统主机1台

4.2 全自动收集器1台

4.3 软件1套

4.4 色谱柱1套（高分子量分子筛柱，低分子量分子筛柱，脱盐柱，离子交换柱）

5. 技术及售后服务

5.1 保修及维修：设备自验收合格双方签字之日起计算保修2年，终身维修。

5.2 安装培训：免费安装调试；现场安装，现场调试，按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。免费一人次参加每季度举办的再培训

5.3 包装和运输：投标商对任何不当包装或防护措施导致的设备坏损、费用增加等后果负责。

5.4 维修响应24-48小时；在1-3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

6. 交货日期：收到信用证后90天。

7. 交货地点：客户指定地点

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。