
多功能电穿孔系统
1、 工作条件： 


电源：


100 – 120 VAC or 220 – 240 VAC, 50/60 Hz.



功率：


最大240W

室温：


0 - 35(C,



相对湿度：

0 – 95%, (non-condensing)
2、 总则 用于原核和真核细胞电转化
3、 详细技术指标及规格：

3.1
系统配置：带有方波输出功能的主机、原核细胞组件及哺乳动物细胞组件，0.1/0.2/0.4cm电激转化杯。该细胞转化仪用于原核细胞、真菌以及哺乳动物细胞的电击转化试验，包括外源DNA导入和细胞融合等。

技术要求和参数：

*（1）
系统输出波形：

指数衰减和方波两种输出，适合不同应用需要。

（2）
输出电压：


10 – 3,000伏，最小调节量1伏。

*（3）
电容容量：


10 – 500伏：25 – 3275 (F以 25 (F 递增，适合哺乳动物细胞需要。








500 – 3000伏：10, 25, 50 (F三种调节，适应原核细胞要求。

（4）
电阻（并联）：

50 – 1,000 ( 以 50 ( 递增，及无限大设置

*（5）
样品电阻：


在10 – 2,500 V时，最小20 ( 








在2,500 – 3,000 V时，最小600 ( 

（6）
方波放电时间：

10 – 500 V档位:
持续时间0.05 – 10 ms时，以 0.05 ms递增，

持续时间10 – 100 ms时，以1 ms 递增，

可设1 – 10 次脉冲重复， 0.1 – 10 sec 间隔

500 – 3,000 V档位: 持续时间0.05 – 5 ms时，以0.05 ms递增， 



可设1 – 2 次脉冲重复， 5 sec 最小间隔

（7） 主机：

输出波形：

指数衰减和方波两种输出波形


输出电压;

200 – 3,000伏


放电容量：

10, 25, 50 (F，三档调节

样品电阻：
最小20 (，在10 – 2,500 V档位， 





最小600 (，在2,500 – 3,000 V档位， 

方波放电时间：
持续时间0.05 – 5 ms时，以0.05 ms递增， 











可设1 – 2 次脉冲重复， 5 sec 最小间隔

*实验方法预存：
24种程序预设，方便用户优化自己的实验条件

用户自定义方法储存：
最多144个程序方便用户储存自己的实验方法。

脉冲波形检测：


实时监测并显示脉冲波形。

（8） 原核细胞系统

*输出波形：

指数衰减或方波

输出电压;

200 – 3,000伏

放电容量：
10, 25, 50 (F

*样品电阻：
在10 – 2,500 V ，20 (最小





在2,500 – 3,000 V，600 (最小

*方波放电时间：
持续时间0.05 – 5 ms以0.05 ms递增， 











1 – 2 次脉冲， 5 sec 最小间隔

（9） 哺乳动物系统:




*系统输出波形：

指数衰减和方波两种输出，适合不同应用需要。

输出电压：


10 – 3,000伏，最小调节量1伏。

电容容量：


10 – 500伏：25 – 3275 (F以 25 (F 递增，适合哺乳动物细胞需要。






500 – 3000伏：10, 25, 50 (F三种调节，适应原核细胞要求。

*样品电阻：


在10 – 2,500 V时，最小20 ( 






在2,500 – 3,000 V时，最小600 ( 

*方波放电时间：



                     10 – 500 V档位:
持续时间0.05 – 10 ms时，以 0.05 ms递增，                         持续时间10 – 100 ms时，以1 ms 递增，可设1 – 10 次脉冲重复， 0.1 – 10 sec 间隔

                     500 – 3,000 V档位: 持续时间0.05 – 5 ms时，以0.05 ms递增，可设1 – 2 次脉冲重复， 5 sec 最小间隔

系统附件及消耗品

***
电击杯：
0.1cm，50个/包





0.2cm，50个/包





0.4cm，50个/包

技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期为验收合格后整机保修12月，终身维修，质保期外只收硬件成本费。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。
4.交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
[image: image1.png]









