显微镜载物台培养系统

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜载物台培养系统 | 1台 |

二、技术要求

2.1.可控制培养室温度25到60°C，精度在0.5°C以内，CO2浓度5%，精度波动范围0.2-0.8l/min，湿度可控；

2.2.小室、盖子、物镜加热及温湿度、CO2浓度传感调节；

2.3.应用于Olympus IX71倒置型显微镜，ASI压电平台PSM-2000，带CRISP防漂，投标公司需与使用方沟通确认型号，保证可以正确安装使用；

2.4.可用于100倍、150倍油浸物镜放大，且能在TIRFM照明方式下保证温湿度CO2浓度稳定使其环境适宜活细胞超高分辨率成像；

2.5.有传感器及适配器适配35mm培养皿、chamber slide、12孔板；

2.6.方便的数据传输及控制。控制器内部具有存储单元，可用USB数据下载，可通过PC机软件进行统一控制。

三、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期为验收合格后整机保修12月，终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。