
             单探头超低噪声膜片钳放大器技术参数
1、具有超低噪声，单通道记录时(β=1)噪声≌0.045 pA rms；全细胞记录时(β=1) 噪声≌ 0.55 pA rms；全细胞记录时(β=0.1) 噪声≌ 1.6 pA rms

2、探头内有电阻反馈与电容反馈电路，电容反馈电路的设计以及探头具有冷却系统的特点，使得热噪声显著降低。

3、细小而狭长的探头设计使其适于在工作空间小的操作台上记录。

4、手动补偿电极电容，细胞电容和串连电阻。

*5、具有用于打破细胞膜的ZAP功能，其可输出1.3伏的直流电，持续时间可高达50 ms。

6、 应用于单通道记录（最佳）、全细胞记录、人工双分子层膜片钳记录、松散封接记录、电化学检测（伏安法/安培测量法）。最适进行单通道记录，尤其是小电导的单通道记录。

二、技术服务要求

1、设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2、质保期保修12个月，终身维修。
3、维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4、交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
