双探头放大器

★双探头电脑全自动控制放大器,所有补偿可由软件自动完成。

★具有Lockin功能，能精确测量膜电容测量。

探头电流测量电阻：50 Gohm（高增益）；500 Mohm（中增益）；5 Mohm（低增益）；最大测量电流：200pA（50G），20nA（500M），2μA（5M）

全自动检测和校准软件：可以给出探头和主机匹配的各种频响参数，始终保持探头的稳定与精确

探头的适用性：探头与主机可随意组合，维修方便

光电联合检测：同钙离子系统可以实现同步，荧光检测扩展：可控制不同的荧光激发光源，可实现离子浓度例如Ca2+测量与膜片钳测量的同步记录

电容补偿：自动和手动补偿快慢电容，电容跟踪测量细胞表面积

串联电阻补偿：自动和手动补偿。最大补偿90%，最佳设定与细胞膜电容有关。

保持电压/电流：电压钳模式：软件控制的保持点位，范围：±1000 mV range，电流钳模式：电流钳：中增益：1 pA/mA input；up to ±1 nA；10 pA/mA input；up to ±10 nA；低增益：100 pA/mA input；up to ±100 nA；低输入电容可允许膜电位的快速变化，不会产生振荡

刺激：4路16位DA转换器，隔绝从电脑耦合过来的噪音，更新速率：300 kHz，刺激范围：-10.24V to +10.23V

所生成的数据能够被Clampfit及Patchmaster所分析

音频检测：软件提供音频检测功能

★放大器内置数模转换器，以减少噪音

单通道记录时(β=1)噪声≌0.045 pArms；全细胞记录时(β=1) 噪声≌ 0.55 pArms；全细胞记录时(β=0.1) 噪声≌ 1.6 pArms

数据采集软件

《主要应用》

EPC 10放大器输出信号的采集

《主要特点》

可在Windows2000/XP和Macintosh界面下运行

包含Pulse软件（Patchmaster的前身）的所有功能

支持EPC 10和EPC 9 Double/Triple膜片钳放大器

支持EPC 8、EPC 7放大器与ITC-18、ITC-16或LIH 1600 转换器的组合

具有EPC 10和9软件面板

具有校正与测试EPC 9和EPC 10放大器的功能

多通道数据采集（8个A/D通道）与输出刺激（3个D/A输出通道）

可输出多种多样的刺激波形

有示波器窗口检测封接过程

有清晰的数据树编辑器，通过树结构组织实验数据

可控制外部设备

具有强大在线分析功能

有宏命令，便于执行复杂的系列设置

自动进行电容瞬变值补偿功能

P/N漏减功能

软件Gaussian滤波

具有全细胞和细胞贴附模式下进行膜电容测定的Lock In放大器的软件功能

具有离子成像测定的扩展功能，可控制光源和对荧光测定进行分析的功能

二、技术服务要求

1、设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2、质保期保修12个月，终身维修。

3、维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4、交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。