简易膜片钳系统技术参数

- 弱电流放大器

  - 噪声：

100 fArms @ 1 kHz (gain 2.25 GΩ)

380 fArms @ 10 kHz (gain 2.25 GΩ)

3.2 pArms @ 100 kHz (gain 2.25 GΩ)

  - 输入电流范围：

± 200 pA (gain 2.25 GΩ) ± 20 nA (gain 22.5 MΩ)

  - 采样频率：200 kHz

  - 接口：USB 线

- 法拉第盒子

  - 尺寸：要求较小，可置于普通桌面, 小于20*15*10 cm

  - 材质：金属，要求屏蔽外界信号干扰，

- 样品池

  - 材质：绝缘塑料材质，密封性好，不透水溶液

  - 性能：可拆卸更换薄膜

- 微孔薄膜

  - 材质：聚四氟乙烯膜

  - 微孔大小：50um，80um，110um

- 数据采集和分析软件

  - 既包含采样程序又包含分析程序，集采样、分析功能于一体

  - 分析程序可对数据脱机处理，不需要使用密码锁，可对采集的各种信号进行数据处理、分析、作图、统计检验等

  - 适用于Windows7及以上操作系统

- 4 技术服务要求

  - 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

  - 质保期保修12个月，终身维修。

  - 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

  - 交货地点：用户指定位置。