倒置显微镜技术参数

一、仪器条件：电压波动范围:220-240V，放置在实验防震台上,周围避免有带振动的设备，正常室温（25℃±2），湿度不超过85%。

二、仪器技术要求：

*1.CFI60无限远校正光学系统，齐焦距离60mm，可在任何倍率呈现鲜明、清晰的图像,同时使得数值孔径更大、工作距离更长。

*2.明场光源：采用LED冷光源照明,色温恒定，60000小时超长使用寿命，内置复眼透镜确保全视野内亮度一致。

3. 三目观察镜筒：10X目镜，视野数≥22mm，双屈光度可调节，可配有专用的视频接口可连接数码采集系统。

*4. 物镜及物镜转换器：背向型五孔物镜转换器

荧光相差专用物镜4倍（N.A. ≥0.13，W.D. ≥16.4mm，PHL）

高级切趾相差物镜10倍（ N.A. ≥ 0.25, W.D. ≥5.2mm, Ph1）

高级切趾相差物镜20倍（N.A. ≥0.40, W.D. ≥ 3.0mm, Ph1）

高级多功能物镜40倍（ N.A. ≥ 0.60, W.D. 3.6-2.8mm）

5. 载物台：可移动式机械载物台，移动范围126（X）*78（Y），超硬铝涂层，耐磨损，使用方便；

*6.粗/微调焦：借助于物镜转换器的升降运动，具有粗调焦扭矩可调止动器，粗调行程≥37.7mm/圈，微调行程≥0.2mm/圈。

*7.超长工作距离聚光镜：N.A. ≥0.30，W.D. ≥75mm。

三、技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.验收合格后保修12个月，终身维修。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。