### 200MHz20kW脉冲射频功率源

1.	工作条件：

1.1 见总则第4条。

1.2工作温度：15°~30℃，湿度10% ~80%。

2.	设备用途：

200MHz 20kW脉冲功率源一套，用于研发特异型治疗肿瘤的射频治疗仪，于射频线圈结合，发射一定功率的射频信号于特定的组织。

3.	技术规格：

3.1 主要性能

★3.1.1 主要技术指标

3.1.1.1 工作频率：200MHz±1MHz；

3.1.1.2 最大输出峰值功率： 20kW；

3.1.1.3 最大占空比：脉冲宽度为20ms时最大占空比30%；

3.1.1.4 输出功率稳定度：±0.5dB；

3.1.1.5输出功率可调：1kW到16kW可调，步进50w；

3.1.1.6 最大输入驻波比：1.5:1；

3.1.1.7 最大输出驻波比：2.0:1

3.1.1.8 最大脉冲宽度：100ms；

3.1.2 保护功能

3.1.2.1 自动／手动复位

3.1.2.2 最大前向功率

3.1.2.3 最大平均功率

3.1.2.4 最大驻波比

3.1.2.5 过温

3.1.2.6 过压

3.1.2.7 过流

3.1.3连接方式

3.1.3.1 射频输入接头：SMA；

3.1.3.2 射频输出接头；同轴40溃管；

3.1.3.3 远程监控与控制接头：RJ45，并提供接口协议；

3.1.3.4 电源：三相380V；

3.1.3.5 输入输出阻抗：50欧姆；

3.1.3.6 外部触发信号：SMA接头，TTL信号；

3.1.3.7 输出前向采样：SMA；

3.1.3.8 输出反向采样：SMA；

3.1.4 冷却方式：水冷

3.1.5 前面板显示控制功能

3.1.5.1报错显示；

3.1.5.2 脉冲触发模式：内部和外部触发切换控制；

3.1.5.3 脉冲和功率内部控制时；占空比和功率调节；

3.1.5.4 输出峰值功率实时显示；

★3.1.6工作噪声 < 45分贝

3.1.7 防雷措施

3.1.8 脉冲上升沿和下降沿 <100ns；

★3.1.9 配置水冷机以及相应的管道；

3.1.10 尺寸高度 < 标准30U；

3.2检测参数

3.2.1脉冲宽度为20ms，占空比为30%，输出功率不小于20kW，工作时间不短于30分钟内不报错。

3.2.2远程控制实现对功率、占空比调节；

3.4 技术参数备注

上述具体指标之外的技术参数需要在签署贸易合同中予以体现。

4.	选购附件、备件及消耗品：

4.1 提供安装过程所需的附件、备件、工具。

5.	技术文件：

5.1提供完整的中文或英文使用说明书、维修说明书。

6.	技术服务：

6.1 设备安装调试

仪器到达现场后，在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

6.2 技术培训

6.2.1 在用户所在地对用户进行免费的使用与维护培训，时间≥3天。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

6.3 保修期：提供3年或3年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.4 维修响应时间：卖方应在6小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

6.5保修期内提供已配应用软件的免费升级服务。

6.6保修期内提供已配硬件的免费升级服务。

6.7 开机率：≥95%.

6.8主要产品零配件供应保证时间：≥10年。

6.9交货地点：用户指定位置。

### 40-4000MHz 1kW宽频射频功率放大器

1.	工作条件：

1.1 见总则第4条。

1.2 设备间工作温度：15°~30℃。扫描间工作温度：15°~24℃。

2.	设备用途：

40-400MHz 1kW宽频脉冲功率放大器一套，用于研发特异型治疗肿瘤的射频治疗仪，于射频线圈结合，发射一定功率的射频信号于特定的组织。

3.	技术规格：

3.1 主要性能

★3.1.1 主要技术指标

3.1.1.1 工作频率：40MHz-200MHz；

3.1.1.2 最大输出峰值功率： 1kW；

3.1.1.3 最大占空比：脉冲宽度为20ms时最大占空比30%；

3.1.1.4 输出功率稳定度：±0.5dB；

3.1.1.5输出功率可调：1W到1kW可调，步进1w；

3.1.1.6 最大输入驻波比：1.5:1；

3.1.1.7 最大输出驻波比：2.0:1

3.1.1.8 最大脉冲宽度：100ms；

3.1.1.9 输入功率：0dBm±1dBm；

3.1.1.10增益: > 65dB

3.1.1.11增益平坦度：<±2dB;

3.1.2 保护功能

3.1.2.1 自动／手动复位

3.1.2.2 最大前向功率

3.1.2.3 最大平均功率

3.1.2.4 最大驻波比

3.1.2.5 过温

3.1.2.6 过压

3.1.2.7 过流

3.1.3连接方式

3.1.3.1 射频输入接头：SMA；

3.1.3.2 射频输出接头；N-50K；

3.1.3.3 远程监控与控制接头：RJ45，并提供接口协议；

3.1.3.4 电源：220V±10%/50Hz；

3.1.3.5 输入输出阻抗：50欧姆；

3.1.3.6 外部触发信号：SMA接头，TTL信号；

3.1.3.7 输出前向采样：SMA；

3.1.3.8 输出反向采样：SMA；

3.1.4 冷却方式：水冷

3.1.5 前面板显示控制功能

3.1.5.1报错显示；

3.1.5.2 脉冲触发模式：内部和外部触发切换控制；

3.1.5.3 脉冲和功率内部控制时；占空比和功率调节；

3.1.5.4 输出峰值功率实时显示；

★3.1.6工作噪声 < 45分贝

3.1.7 防雷措施

3.1.8 脉冲上升沿和下降沿 <100ns；

★3.1.9 配置水冷机以及相应的管道；

3.1.10 尺寸高度 < 标准9U；

3.2检测参数

3.2.1 脉冲宽度为20ms，占空比为30%，输出功率不小于1kW，工作时间不短于30分钟内不报错。

3.2.2 远程控制实现对功率、占空比调节；

3.4 技术参数备注

上述具体指标之外的技术参数需要在签署贸易合同中予以体现。

4.	选购附件、备件及消耗品：

4.1 提供安装过程所需的附件、备件、工具。

5.	技术文件：

5.1提供完整的中文或英文使用说明书、维修说明书。

6.	技术服务：

6.1 设备安装调试

仪器到达现场后，在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

6.2 技术培训

6.2.1 在用户所在地对用户进行免费的使用与维护培训，时间≥3天。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

6.3 保修期：提供3年或3年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.4 维修响应时间：卖方应在6小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

6.5保修期内提供已配应用软件的免费升级服务。

6.6保修期内提供已配硬件的免费升级服务。

6.7 开机率：≥95%.

6.8主要产品零配件供应保证时间：≥10年。

6.9交货地点：用户指定位置。