超纯水系统 
技术指标

1.1 连续生产超纯水 

1.2 *独立取水臂集成触摸屏，通过触摸屏设置实现定量取水功能和辅助定容取水功能。可通过脚踏开关直接取水。
1.3 *在线 TOC 监测，能够检测出在产水过程中任何显著的有机污染的增加。
1.4 超纯水产水流速：逐滴～2L/min
1.5 超纯水产水水质：
电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃

总有机碳含量(TOC) ＜ 5ppb ；

直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml

微生物：<0.01CFU/mL, 特定情况下：<0.005CFU/mL
RNases (核糖核酸酶)：<1pg/mL；
Proteases(蛋白酶)：<0.15μg/mL
电阻率检测仪电极常数：0.01cm-1

1.6 内置双波长(185nm＆254nm)紫外灯

1.7 内置2个电导率监测仪，出水电导池常数应达到0.01 cm-1

1.8 内置低噪音直流泵,1米处＜40db

1.9 主机含液晶显示屏有中文操作界面,实时显示出水关键信息

1.10 系统具有可自动检测,自动维护提示及自动报警等功能.

1.11 耗材具有RFID芯片识别功能,保证系统安全. 

1.12 自动记录一整年水质资料,出水水质符合NCCLS﹑ASTM` CAP要求; 整机符合 GLP要求,可直接与PC机或打印机相连. 

2. 技术服务要求
2.1 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.2 质保期保修12个月，终身维修。
2.3 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
2.4 交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
