

微孔板分光光度计系统参数
主要应用：
1 DNA、RNA、蛋白质的吸收光定量检测 
2 ELISA

3 酶动力学检测（乙酰胆碱酯酶、乳酸脱氢酶等）

4 酶活性相关分析（激酶、蛋白酶、）

5 内毒素分析

6 光谱分析、凝集分析及比色分析

7 食品和环境监测

8 临床检测，血清分析
主要技术指标
*检测板:
    6-至384-孔板
1-8个光程为1cm的比色杯（选配）
可进行最多48个体积为2ul样品的定量及2个
比色杯和一个标准比色杯检测。
读板速度：  96孔板8秒，384孔板14秒
读板模式：  终点、动力学和波长扫描、孔域扫描模式
光源：      氙闪灯

波长选择：  单色器，1nm递增

波长范围：  200 - 999 nm
带宽：      2.9nm

*光程校正专利：  有

波长准确性：± 2 nm
波长重复性：± 0.2 nm
*检测范围：  0.000 到 4.000 OD
*分辨率：    0.0001 OD
OD准确性：    ± 1% ± 0.010@0- 2.0 OD ;  ± 3% ± 0.010@2.0- 2.5 OD
OD线性：      ± 1% ± 0.010@0- 2.0 OD ;  ± 3% ± 0.010@2.0-2.5 OD
OD重复性：    ± 1% ± 0.005@0- 2.0 OD ;  ± 3%± 0.005@2.0- 2.5 OD
散射光：    0.03 % @ 230nm

曲线类型：  Linear、Point to Point 、Quadratic、Cubic、4-P、2-P、Cubic Spline 
扫描分析：  可进行单孔的波长扫描，并以波长或OD值形式显示结果

*振荡功能：  线性振荡，轨道及双轨道振荡
*温控：      室温以上4℃-65℃；温度准确性±0.2℃@37℃
*防凝集技术：有，可进行差异控温，有效防止凝集现象产生
操作环境：  操作温度18°C 至 40°C；相对湿度 10% - 85%；100V－240V

软件控制：  仪器控制及数据分析软件
技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期保修12个月，终身维修。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4.交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
PAGE  
1

