全自动细胞计数仪

1.工作条件：

1.1 工作电源: 100–240 VAC，0.58 A（最高）

1.2 频率：50/60 Hz

1.3 环境温度：10-40℃

1.4 相对湿度：<80%（无冷凝）

1.5 海拔高度：≤2000m

2.设备用途：细胞计数和进行细胞活力、细胞表达、细胞凋亡及细胞周期等分析

3.技术规格：

3.1 仪器类型：台式细胞计数仪

*3.2处理时间：<10秒即可精确完成细胞计数及两种荧光的测定，并提供细胞总浓度、活细胞及死细胞浓度及所占比例、细胞平均直径及直径分布图、分别及重叠显示2种荧光的细胞浓度及所占比例，荧光平均强度及强度分布图和细胞显微图片

3.3 对焦方式：自动对焦和手动对焦2种方式供实验者选择

*3.4 具有门控功能：可调节细胞的亮度、大小、圆度和荧光强度阈值等参数，对感兴趣的细胞群进行计数或荧光检测

3.5细胞样品范围：1 x 104-1 x 107个细胞/ml

3.6 细胞样品的大小：5-60 µm

3.7 样品量：10 µl，节约宝贵的细胞样品

*3.8光学系统：3通道（明场 LED+ 两个LED光立方插槽），可选配2种光立方（超过15种）；LED使用寿命50,000小时

3.9可兼容一次性玻片和可重复使用的玻片

3.10程序：已经预设好计数程序并已校准，可免费升级

3.11电源输入：12 VDC，2.0A

3.12自动细胞计数仪配有摄像头（2.5X光学放大和500万像素；总放大倍数约55）

3.13存储方式：USB存储器：图像文件可以保存为四种不同的文件格式：jpg、tiff、bmp、png。数据保存为.csv文件。

一次性细胞计数板参数

3.14	材质：聚甲基丙烯酸甲酯

3.15	尺寸：25 mm (w) x 75 mm (d) x 1.7 mm(h)

#3.16细胞计数室体积：10 µl

可重复使用细胞计数板参数

3.17材质：玻璃

3.18尺寸：玻片   32 mm (w) x 76 mm (d) x 3.9 mm(h)

盖玻片  20 mm (w) x 26 mm (d) x 0.5 mm(h)

3.19细胞计数室体积：10 µl

4.主要配置：

4.1全自动细胞计数仪，1台；

4.2四种电源接头，一套；

4.3 一次性细胞计数板，1包（50个）；

4.4 USB drive，4GB, 1个；

4.5 Quick reference card（QRC），1个。

4.6 GFP光立方，1个

4.7 RFP光立方，1个

4.8 可重复使用细胞计数板，1套

5.技术服务：

5.1 免费安装调试；现场安装，现场调试，按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收；

5.2 安装调试经用户验收合格当天起，免费保修期一年；

5.3免费培训用户直至其能完全独立操作；培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等.

5.4 仪器在保修期内和保修期外，卖方应免费向用户提供仪器软件升级服务。

6.订货数量：1套

7.交货期

收到信用证后90天或其他。

8.交货地点

中国科学院生物物理研究所

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。