[image: image1.jpg]


                                          上海勤翔科学仪器有限公司

一体式化学发光成像系统 
配置及技术参数

1．暗箱

1.1 尺寸（长、宽、高）：360mm、360mm、600mm
1.2 结构：双层结构，微处理器控制暗箱，确保完全密闭。

1.3 抽屉式载样

1.4 电源 220V/50HZ

*2. 数据处理系统：内置工业计算机，10英寸LCD电容触摸屏，可通过仪器自带触摸屏、网络计算机及任何Wi-Fi设备操控机器
3．高灵敏度制冷CCD相机

3.1 CCD传感器大小：12.49mm x 9.99mm
3.2分辨率：605万像素，2750 x 2200
3.3像素大小：4.54X4.54um

3.4像素密度：16bit(真实65536灰阶) 

3.5 量子效率： ≥78%

3.6致冷：三级半导体热电式(TEC)致冷,常温以下65度

4．镜头：F0.95大光圈快速镜头,4/3英寸靶面，可通过软件聚焦，并具有参数记忆功能，选择不同样品台时自动实现镜头参数切换，无需人为操作
5．辅助光源：
5.1 LED反射灯*2；
6．样品台：
6.1化学发光样品台

6.2可见光样品台

7.图像采集软件功能
7.1通过USB或1394等数字接口直接采集获取样品图像。

*7.2 高精度自动曝光功能,无需揣摩曝光时间，一键完成western成像
7.3 能自动保存及读取拍摄参数，无需拍摄时再重复设置参数。

7.4一次拍摄无需任何操作即可将marker图像与化学发光图像自动叠加并且自动生成三种不同效果的化学发光图像；

*7.5拍摄完成后自动生成专业CLX文件格式，富含原始数据信息，（如：曝光时间、拍摄日期、时间等），且不可修改

7.6采用先进的像素合并技术1X1，2X2，3X3，4X4等选项，提高灵敏度和信噪比。

8.图像分析软件功能
8.1具有支持16bit图像的旋转，裁切，等处理功能，确定最适的图像视野。
方便实用的图像导航浏览功能，通过调整窗宽，窗位，获取最佳图像显示效果。

8.2自动识别泳道条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道，实现泳道的精确分离。
8.3自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值，方便计算分子量大小及条带的迁移率。
8.4对指定区域进行光密度计算，适用于蛋白定量分析。

8.5去除背景模式，以获取优化的高清晰图像。
8.6 彩色图像合成：应能显示不同调色板图像；应能根据荧光发射光谱将多个通道荧光图像合成为彩色图像；应能进行序列图像的合成。

8.7分析结果可根据选择范围输出至Excel文件。

9. 应用范围：
9.1 化学发光检测

Western Lightning, ECL, ECL plus, CDP Star, SuperSignal, CSPD, LumiGlo等发光底物；

9.2 其他应用

各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，TLC

10.技术服务要求
10.1 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
10.2 质保期保修12个月，终身维修。
10.3 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
10.4 交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
1[image: image2.png]


/1

