细胞离心涂片机技术参数

1. 工作条件:

1.1 环境温度:  2～40℃，

1.2 相对湿度:     ＜80％

1.3 工作电压:     100～240V，5A，50/60z，150VA

2. 技术参数

2.1基本参数：

*12个离心漏斗位

*离心头独立的密封盖+机罩，整个系统双层封闭系统

内置电池

意外断电时，可手动紧急打开顶盖

2.2程序设置：

共可存储23套程序

外拉式程序卡可记录9个常用程序

转速范围：200-2000 rpm，以10rpm递进

*3档加速：低、中、高，适用于不同样本

离心时间1-99分钟可调

2.3安全性

*整个离心头可高压高温（121℃）消毒

*初次接通电源，须打开外盖再关上，才能运行仪器，防止误开启功能

新设计的机盖锁定装置，仪器运行时机盖自动锁定，运行结束自动解锁

安全报警提示仪器失衡、超速、机盖未锁等异常现象

处理完毕后，仪器每分钟发出一次报警提示

2.4延展性配置：

*离心漏斗：一次性单孔EZ漏斗

*不锈钢离心漏斗夹可单独取出，进行清洗和高温高压消毒

3技术服务要求

1、设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2、质保期为验收合格之日起保修12个月，终身维修。

3、维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4、交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。