梯度蛋白样品收集系统

1.系统具有可扩展性，可额外添加扩展层架，最少可添加2层扩展层架，可额外添加至少13个模块组件；

*2.通过不少于两个柱位阀完成柱串联和多维层析。

3.系统泵：

3.1系统泵类型：柱塞泵；

3.2流速范围： 0.01-10ml/min，流速精度：±2%（条件：0.1-10ml/min，压力<600 psi，黏度：0.5-3.7cP)；

*3.3压力：0-3650psi；

3.4 压力控制编程：内置压力传感器，压力控制可设置调节上下限；

3.5 耐受粘度：0.5-10.8cP；

4.混合池：

4.1混合原理：电动磁力搅拌混合；

4.2梯度流速范围：0.1-10ml/min；

*4.3梯度混合精度：±0.5%（条件：3-97%B，F10泵 0.25-10ml/min，0-3650psi，0.8-2cP）

5.上样系统：

5.1上样阀模式：上样、进样和清洗3种模式；

5.2阀门类型：转子阀；

*6.系统控制：

6.1 系统内置高性能电脑，配置电容式触摸屏；

6.2外接操作电脑需安装Window 7操作系统，相关配置以满足Windows 7软件运行为基础；

7.控制软件：软件集系统控制、方法编辑、建立以及数据分析于一体；软件内置预装柱信息库，内置上百种层析柱和凝胶的信息，包括当前市售主流厂家的预装柱信息，直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压等。

技术服务要求

1、设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2、质保期为验收合格之日起保修36个月，终身维修。

3、维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4、交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。