微量自动显微注射仪

一、主要用途：

(在显微镜和显微注射仪等支持下进行)

1.进行贴壁细胞显微注射

2.进行哺乳动物受精卵浆或原核 RNA/DNA 注射

3. 特别适合从法升到 100 皮升的注射体积

二、工作条件

1 电源供应

1.1 电源连接120-240V AC,50-60Hz

1.2 消耗功率40W

1.3保护级别I

1.4超电压种类II(IEC 61010-1)

1.5微保险丝T2.5A,250V

2周围环境

2.1 环境仅供室内使用

2.2周围温度15℃ -40℃

2.3最大相对湿度10%-75%

2.4大气压 795hPa-1060hPa

2.5 污染度2（IEC664）

三、性能与参数

*1 注射方式：参数设定的程序化注射。

2 注射体积范围：10-15～10-9升

*3 注射时间范围：0～99.9秒，以0.01秒递增。

4 注射压力范围：0～6000hPa，以1hPa递增。

5 补偿压力范围：0～6000hPa，以1hPa递增。

6 清针压力：最大值6000hPa。

*7 所有注射参数可以程序性记录,方便随时切换调用

8有清针功能选用

9注射功能可通过脚控装置或显微操作仪直接启动。

三、技术服务要求

1、设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2、质保期为验收合格之日起保修12个月，终身维修。

3、维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4、交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。