PXIe数据采集系统
1. 应用范围：

1.1 该设备主要应用于生物物理信号的数据采集； 
2. 工作条件：
2.1电力供应：单相220V，(10%

2.2工作温度：25(C(5(C。
2.3 相对湿度：20-70%。
2.4 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。
2.5 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。
3. 技术规格
3.1整体指标：
* 3.1.1满 足PXIe总线标准
3.1.2总线带宽要求：≥3GB系统带宽
* 3.1.3 系统操作模式：通过PC直接控制PXI Express系统
3.1.4 每个方向高达3.2 GB/s的持续数据处理能力
3.2  采集要求：
* 接口模块满足PXI/PXIe总线标准
* 3.2.1 系统配备不低于Kintex-7 160T 的FPGA芯片，可通过 LabVIEW FPGA模块编程，配置接口完成模拟输入、输出、数字I/O等功能；

* 3.2.2系统具备不低于16路同步模拟信号采集通道
  3.2.3 每通道的采样率不低于1MS/s;
3.2.4 每通道的A/D分辨率不低于16bit;
  3.2.5 系统模拟输出的通道不低于10路，输出更新率不低于1MS/s;
3.2.6 每通道的D/A分辨率不低于16bit;
3.2.7 系统具备不低于72条数字量输入/输出通道
 3.2.8 系统具备至少4路32位计数定时器功能
4. 产品配置要求：





4.1 PXIe数据采集系统 1台 
*4.2一年的保修
4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5. 技术文件：




5.1 投标人应提供全套、完整的技术资料，包括设备说明书、操作手册（电子）、驱动光盘等。
6. 技术服务：



  

6.1 设备安装、调试和验收：

仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，满足验收指标。

6.2 安装验收完成后，中标商对用户使用过程中发现的问题需提供长期的免费技术支持，及必要的上门服务。
6.3 保修期：保修期1年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修。

7. 订购数量：  
1台  
8．交货时间： 

合同生效后1个月内。  
