
细菌超声分散计数仪
· 功能描述：

该仪器可应用于医疗机构和科研院所的细菌分散及浊度测定实验，替换传统手工研磨、涡旋震荡分散等实验，实现固液分散和同步比浊，同时智能提供稀释到标准麦氏浊度菌悬液所需稀释体积的功能，是药敏实验等微生物检测前处理的重要工具。
· 技术参数：

1. 超声分散制备菌悬液，超声功率<100W，在推荐操作时间内对细菌活性及耐药表型无影响。

2. 超声分散后可同步读取浊度参数。

3. 麦氏浊度检测线性范围：0.50-4.00MCF。

4. 可自动换算稀释到目标浊度需要的稀释体积，目标麦氏浓度0.50或1.00MCF可设。试管内菌液体积1.50-3.00mL可设，步进0.01mL。

5. 仪器必须配套使用厂家提供的细菌浊度标准溶液作为校正程序标准品，其保质期为自配制日期起12个月。
6. 浊度校正程序是0、0.5、1、2、4MCF，5点校正。
7. 超声分散总时间0-120秒可调，工作时间0-20秒可设，间歇时间0-20秒可设，步进1秒。

8. 具备断电紧急开盖取液功能。
9. 仪器配套使用厂家提供的超声分散专用试管，规格是5ml无菌旋盖式试管。
10. 用户使用权限分级管理，分有普通用户与进阶用户两种，满足不同使用需求。
· 效益分析：
引进该仪器可以降低实验人员安全风险，减轻实验人员的工作压力；自动完成分散和比浊过程，同时一步到位，使实验标准化，减少人为误差，有利于提高整个微生物检测项目的质量管理水平；提升科室及单位的科研与医疗声誉；提高药敏准确率，使得诊断及科研结果更准确；为更好的治疗患者提供依据，具有良好的社会效益。

· 售后服务承诺：

1. 产品交货时，我公司向用户提供下列文件;

① 产品手册
② 合格证及保修卡
③ 产品使用标准作业流程卡
④ 安装验收单
⑤ 装箱单
2. 服务宗旨：提供给客户微笑、专业、细致、无后顾之忧的优秀服务。
3. 服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏（不包括耗材及人为原因导致的损坏），保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

4. 服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，1小时内电话处理，维修人员在48小时内可达到现场并开始维修。
5. 公司工程师每年不少于三次回访调查用户使用情况。

1

