高通量单细胞转录组核糖核酸序列标定仪

基本配置

1.1压力泵模块：1套，包括压力泵及流速传感器，各3套，其相应启动包和维护包；

1.2控制软件模块：1套，包括控制系统各模块的软件及电脑。

1.3微流控液滴芯片及其连接件：1套，包括高通量单细胞转录组核糖核酸序列标定芯片3片，及其相应的连接件、管线包及清洗包等。

1.4 消耗品包：1套，包括高通量单细胞转录组核糖核酸序列标定芯片6片，各种管线接头等

技术要求

*2.1压力泵模块：

2.1.1压力范围：0-10bar，

2.1.2压力分辨率：0.001bar；

2.1.3压力稳定性：0.1% 系统压力;最小±0.002bar；

2.1.4流速可稳定nl/min到μl/min

2.1.5反应时间（1bar间隔）：＜3s

2.1.6最大反应速率：3bar/s

2.1.7 流量传感器及其显示器：流速显示范围1 - 50ul/min

2.2控制软件：可控制系统中各个模块，要求三台压力泵均可在同一个软件中实现自动控制。

*2.3微流控芯片及其连接件：

2.3.1高通量单细胞转录组核糖核酸序列标定芯片；

2.3.2 材质：玻璃；

2.3.3 通道表面粗糙度（Ra）：5nm；

2.3.4 制造工艺：氢氟酸刻蚀和热粘合；

2.3.5 对应微流控芯片的连接件；

2.3.6 编码单细胞生成速率：生成符合要求的编码单细胞约4500个/15 min；

2.3.7成熟的商业化芯片具有很高的可重复性；

2.3.8具有两条流路可以同时将带有寡核苷酸编码的珠子和裂解缓冲液同时封装在一起；

2.3.9包裹的样品：细胞和带有编码的珠子；

2.3.10液滴单分散性：CV <5%；

2.3.11液滴直径：通常值85µm；

2.3.12液滴体积：通常值320pL；

2.3.13样品体积：500µL细胞悬液，500µL珠子试剂悬液；

2.3.14液滴生成频率：通常值4kHz；

2.3.15液滴尺寸的定量分析需要低的流速–通常值低于1 kHz，根据液滴尺寸的大小在2-15 kHz或更高的生产流速时可以进行定性评价；

2.3.16接触流体部分材质：玻璃，FEP, FKM；

2.4 消耗品包：包括高通量单细胞转录组核糖核酸序列标定芯片6片，以及常用管线及接头。

3.技术服务要求

3.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

3.2质保期保修12个月，终身维修。

3.3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

3.4交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。