双色红外激光成像系统参数

1 工作条件

1.1 操作温度：15-35℃，露点温度不得超过20℃

1.2 海报高度：≤2000 m

1.3 电源：AC100V-240V(50Hz-60Hz)

2 用途

2.1 双色western blots 分析：可以同时检测至少两种蛋白

2.2 双色EMSA（DNA凝胶-位移实验）分析：可用红外荧光标记研究蛋白和核酸的相互作用2.3 In-Cell WesternTM分析：直接在孔板培养的细胞内进行双色western实验，可以同时对6块96孔板或384孔板扫描成像并分析数据

2.4 In-Gel Western分析：无需转膜，直接在凝胶上进行western blot 分析

2.5其他应用：考马斯亮蓝凝胶成像、2-D胶扫描、蛋白芯片扫描，组织切片扫描、可扩展小动物活体成像等

3 技术指标

3.1 光源：两个固态二极管激光器

#3.1.1 激光器：2个，且波长分别为685nm和785nm，双通道独立激发和检测。

3.1.2 激光器使用寿命：≥40,000小时

3.1.3 激光器强度调节方式：自动和手动调节

#3.2检测器：2个雪崩式光电二极管检测器，包括720nm和820nm检测波长，同时检测避免交叉干扰

3.3 双色检测：至少可同时检测两种蛋白，且兼容IRDye 680、IRDye 800CW、DyLight 680、DyLight 800、Alexa Fluor 680、Qdots 705及Qdots 800等近红外荧光染料

3.4 扫描速度范围：5~40cm/s

3.5 扫描面积：≥ 25 × 25 cm，且可根据样品摆放位置自定义扫描区域

3.6 扫描分辨率范围：21-337μm

3.7 扫描焦距范围：0-4 mm

3.8 适用的检测介质：至少包括NC膜、PVDF膜、1-6块96/384孔微孔板、琼脂糖凝胶、带玻璃板PAGE胶、裸PAGE胶、蛋白质芯片、组织器官切片等

#3.9灵敏度：≥1.2 pg （膜上蛋白），≥10 fmol （双链DNA探针）

#3.10线性范围：≥6 log

3.11软件具备图像采集及数据分析功能，且可满足图像调节、条带信号量化分析、定量、不规则边界定义。

4.技术服务要求

4.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

4.2质保期保修12个月，终身维修。

4.3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.4交货地点：用户指定位置。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。