
高压细胞破碎仪技术参数

1. 货物名称：高压细胞破碎仪。
2. 主要用途：用于对细菌、酵母、真菌等微生物、植物细胞在低温条件下进行连续流破碎,一次破碎率高，用于下游的DNA、蛋白质、酶类等生物样品的分离提取和纯化前处理操作。
3. 工作条件：电源：100V-240V±10%，AC(交流)，50Hz-60Hz；温度：常规实验室，室温条件；工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。
4. 技术参数
4.1.工作原理：高压活塞往下运动，由于重力作用，样品吸入高压套筒；活塞高速加速将进口阀关闭，并使样品高速通过固定的小喷嘴，样品承受压力可达40kpsi，样品快速从高压区转至低压区后撞击到撞击靶上而使细胞破碎。
#4.2.温度控制：利用大口径冷却夹套冷却破碎过程的样品，控制破碎样品温度，避免活性物质失活；进样贮槽也可选配夹套，进行样品预冷却。

4.3.压力控制：液压控制系统精确控制破碎压力，精确保证破碎效果的重现性和一致性，一次破碎就能达到非常高的破碎效率，无需多次反复破碎，避免多次破碎造成生物活性物质变性失活和碎片太碎增加下游分离纯化压力。

*4.4.最大压力可达40Kpsi（2700巴）
4.5.流速：不同流速取决于最大的压力头（而不是破碎压力）；选40Kpsi压力头时，流速为2.4升/小时；选30Kpsi压力头时，流速为3.3升/小时；选20Kpsi压力头时，流速为4.8升/小时；选15Kpsi压力头时，流速为6.9升/小时。
4.6.破碎浓度：处理样品浓度可达30%菌体质量浓度，破碎后产物浓度高，方便下游的分离纯化操作。
4.7.清洗（灭菌）：可用水或酸碱液等消毒剂按正常破碎的过程进行在位清洗或用内部减压阀反流冲洗；也可拆卸清洁或高压灭菌各个接触样品的部件。
#4.8.采用液压系统及固定喷嘴设计，破碎过程压力稳定，重现性好，且能处理丝状菌体；
4.9.操作系统：触屏操作，数字显示操作压力及样品的温度；并可选配数据获取包，显示和记录整个破碎过程的操作压力和样品温度，为GMP提供有用的信息。
#4.10.最小处理量：死体积小，＜1ml，最小样品量需10ml左右，选配one shot 转换头，可以处理1-10ml小量样品。自动进样样品杯容积：200ml，操作过程无需排出气体。
4.11.安全性能：处理完样品后破碎仪会自动停止；如果破碎头没有安装正确，破碎仪无法启动；二级压力密封避免了高压渗漏；破碎头安装在不锈钢盘上避免泄露。

4.12、破碎率：以真菌为例，啤酒酵母获得99%蛋白释放,毕赤酵母获得99%的重组蛋白的释放,从曲霉获得高比活性的酶 
5. 基本配置：
5.1 高压破碎仪主机1台（内置高压密封1个，喷嘴1个，垫圈1套），标准工具箱1个。
5.2技术资料：仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。

6.技术服务
6.1安装、调试及培训
6.1.1卖方保证货物为进口知名品牌生产，在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用；
6.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。
6.2验收及验收标准
6.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册；
6.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。
6.3维修及技术服务
6.3.1设备整机质保期一年，终身维修。在质保期内出现确因产品质量原因而发生的质量问题由供货方免费负责维修和更换。若非产品质量原因而发生的故障，供货方须协助使用方进行维修；
6.3.2接到用户故障检修通知后2小时内予以回复，无法解决的由供方48小时内派技术人员到现场维修。
7. 交货地点：用户指定地点。
8. 交货周期：合同签订收到全额货款后90个日历日内。


