

主要性能（*为必须满足的指标，#为重要指标）

1 孔板类型：支持6-384(可升级支持1536孔板)孔等各种微孔板规格
2 具有Z-轴高度自动调整功能（顶读、底读），0.1mm步进
3 *检测器：专业型的低噪音光电倍增器 （PMT）和线性CCD
4 #仪器应针对不同的应用采用不同的光学模块设计：

双线性可变滤光片（LVF）光栅
线性可变二向色镜和光学滤光片
超速分光计
5 *双线性可变滤光片（LVF）光栅可调带宽: 8nm-100nm
6 *检测灵敏度：

6.1  荧光强度检测灵敏度：

LVF光栅模式下，顶读<8 amol荧光素/孔（使用384孔板，20ul）；底读<150 amol荧光素/孔（使用384孔板，50ul）；

光学滤光片模式下，顶读<5 amol荧光素/孔（使用384孔板，20ul）；底读<50 amol荧光素/孔（使用384孔板，50ul）；动态范围：8 decades。

6.2  荧光偏振检测灵敏度：< 0.5 mP SD at 1 nM 荧光素/孔 (使用384孔板, 20 μL)。

6.3  时间分辨荧光检测灵敏度：<0.8amol/孔Eu（使用384孔板, 20 μL）；动态范围：6 decades。

6.4  化学发光检测灵敏度：<8amol/孔ATP（使用384孔板, 20 μL）；动态范围：7 decades

6.5  吸光度全波长扫描200-1000nm : 扫描200nm-1000nm速度<1秒/孔（1nm步进）

吸光度检测范围：0-4 D；

可选光谱分辨率：1,2,5和10 nm

准确性 （accuracy）：<1% @2OD；

精确度 （precision）: <0.5%@1OD, <0.8%@2OD
7 温度调整范围 ：上下温控室温+5°C到45°C，精度控制为0.1°C；温度稳定性 0.2°C，温度均一性< 0.5°C
8 微孔板混合器可控制时间、力度和方向以线性， 圆形或双圆形的轨道运行。振荡频率100～1100rpm
9 人性化软件，图像化视窗式设

9.1符合FDA 21 CFR Part 11规格

9.2 *用户可以合法自行随意复制，无限制用户数量
9.3 增益控制（Gain）可通过软件调整或自动增益调整

9.4 *在同一个实验里最多以4种不同的速率收集数据

9.5 *慢速及快速动力学-最快可达每秒100次测读，动力学检测过程中，每个时间点，可最多检测10种荧光染料，方便多种代谢参数同检测分析

9. 4 *内建常见荧光染料激发、发射光谱数据库，方便用户以最优化模式进行检测
10、16通道微量检测最低2ul，比色皿槽兼容10mm光程比色皿、Traycell，光束高度为 8.5 mm
技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期验收合格日起12个月。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4.交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
PAGE  
2

