生物膜干涉分子相互作用仪技术参数

1仪器名称和用途 

该设备主要用于细胞、细菌、病毒、蛋白、核酸等分子的相互作用分析，可检测分子结合特异性、动力学常数、亲和常数、结合的分子浓度等。

2.工作条件
2.1 环境温度：15℃～30℃
2.2 电源供应：AC 100–240 V,0.2–0.1A, 50/60 Hz,
3技术参数

3.1 生物分子相互作用分析系统

*3.1.1 传感器种类：17种，其中包括氨基硅烷传感器、抗人免疫球蛋白Fc段传感器等。
3.1.2可检测样品对象：病毒、蛋白、抗体等，未经纯化处理的药物封闭后的血清，细胞上清液、细胞裂解液等；

*3.1.3无微流控系统，可对血清，血浆，细胞裂解液，细胞上清液，组织匀浆等粗制样品中的蛋白质测定浓度；

*3.1.4生物传感器或生物芯片预处理方式：内置，全自动，无需额外配置芯片点样设备或手工包被；
*3.1.5动力学数据KD、Kon、Koff检测与生物样品折射率无关，样品折射率变化不影响检测
*3.1.6检测器类型：光干涉检测器；
*3.1.7样品振荡功能：有，1000至1500RPM可调；

*3.1.8样品体积：最小体积4μL，样品使用后无消耗，无污染，可回收；
3.1.9 检测分子量范围：＞10KDa
3.1.10基线噪音：< 8pm (RMS);

3.1.11结合常数（Ka）测定范围：104-105M-1s-1

3.1.12解离常数（Kd）测定范围：10-5-10-2s-1
3.1.13亲和力常数测定范围：1μm– 0.1nm
3.1.14样品浓度测定范围：0.05 μg/mL to 100 μg/mL；

3.2软件系统 

3.2.1 软件界面友好，功能强大，由模块化的操作软件和分析软件组成

3.2.2 程序编辑简便，几分钟即可设定一个检测分析的程序

3.2.3 仪器运行时分子相互作用动态过程通过检测曲线实时显示

3.2.4 手动控制检测模式 

3.2.5 系统会自动给出分子结合常数、解离常数、亲和常数、结合分子浓度等数据

3.2.6 得到的数据有*.csv、*.bin等文件格式

技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期验收合格日起12个月。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4.交货地点：用户指定位置。
1

