液相色谱仪技术参数
1．四元泵
   1.1串联双柱塞，主动电磁阀设计

*1.2可变冲程：20－100ul可调

1.3带在线真空脱气机

1.4流速范围：0.2-10ml/min, 0.001ml/min 增量

    *1.5流量精度：≤0.3% RSD(一般为0.15%)，在流速为1ml/min下测定
    1.6流量准确度：±1％or 10ul/min

    1.7压力范围：0-40 MPa (0-400 bar, 0-5880psi)

    1.8梯度混合精度：≤0.2% SD at 0.2ml/min and 1ml/min

    1.9梯度混合准确度：±0.5%
    1.10控制：流速，梯度时间表（流速、组成、梯度模式）

2．自动进样器 

*2.1可进行编程进样，用于进行柱前衍生等复杂进样方式。

2.2可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。

2.3进样范围：0.1~100(L，0.1ul的增量
*2.4进样精度：< 0.5% RSD 5～100(L ,1%RSD 1-5ul  

    2.5最小取样体积：0.1(L
    2.6控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率

3．柱温箱

   *3.1控温范围：室温下10℃～80℃，宏命令可控制至90℃

   3.2控温速率：室温加热至40℃，5min；40℃降温至20℃，10min

   3.3控温精度：(0.15℃

   3.4柱容量：30cm×3

   3.5 GLP性能：柱识别器记录色谱柱的使用次数及使用方法

4．二极管阵列检测器（DAD）

    *4.1光源：氘灯和钨灯

    *4.2波长范围：190～950nm

    *4.3二极管个数：1024

     4.4可编程狭缝宽度：1、2、4、8、16nm

     4.5检测通道：实时监测并输出8个波长处的色谱图；实时观测紫外光谱图

     4.6基线噪音：(1.0(10-5AU,  1mL/min甲醇

     4.7光谱功能：3D光谱，等吸收图，任意波长处的色谱图，光谱库的自构建及检索

     4.8可编程时间表：波长，峰宽，氘灯、钨灯开/关，信号自动回零，峰反转，光谱存储模式，采样阈值，采样时间
5.  馏分收集器

    5.1 延迟体积：50 uL
    5.2 最大流速范围：10 mL/min
    5.3最大可收集溶液高度：48mm

6. 仪器控制及数据处理系统

6.1参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；

6.2报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板；

6.3在线帮助及教程：每个对话框，均有在线帮助，提示用户设定适合的参数；内置30余套培训教程以供用户自主学习工作站操作；

6.4在线诊断：内置多项对各组件的自动测试程序，用户可根据仪器使用情况，随时检查仪器性能；内置多种色谱常见问题及其解决方案；

6.5早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；

6.6安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证；

6.7操作认证和性能验证（OQ/PV）: 按照GLP、ISO9000和其它法规要求制定规程和文件；

6.8电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。

6.9 Windows XP操作系统

技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期：验收合格后保修12个月，终身维修。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
4.交货地点：用户指定位置。
注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。
