智能型快速制备色谱仪技术参数

配置要求：
1.1 主机：包括泵(FMI)、 全波长 DAD 检测器、自动收集器 ，触摸自动柱支架
1.2 苹果平板电脑（ Ipad air2） 和正版仪器操作软件 数量： 1 套
1.3 试剂瓶托盘 1 套
1.4 流路控制模块以及配套管路和接头 1 套
1.5 彩色屏试管架规格： 18×150mm， 15×150mm 抗腐蚀 数量： 各 1 套
1.6 辅助色谱柱支架 1 套
二、技术指标
*2.1 溶剂传送动力： 泵系统(FMI)，高精度，长寿命，免维护的输液泵；
2.2 溶剂梯度：可进行二元线性梯度实现正反两相的分离纯化
2.3 系统操作压力： 200psi （ 14bar）
2.4 流速： 1－180ml/min，流量精度±1%。
2.5 全波长 DAD 检测器： 200~800nm，波长精度+/-1nm，检测范围为 0-5AU，
支持外接 ELSD 等其他检测器
2.6 收集波长：同时任意双波长在线监测，可选任意波长实时收集，收集波长和
检测波长可以同时作为收集波长
2.7 流通池规格： 0.3mm
2.8 智能收集方式：全收集， UV 域值， UV 斜率，时间，手动收集等多种收集
方式
2.9 收集架上带彩色馏分收集显示功能， 不同的峰用不同的颜色区分， 标配
18*150mm 试管架，支持 13mm, 16mm, 18mm, 25mm, 29.5 mm 试管，
240ml， 480ml 收集瓶
2.10 软件性能：具有智能化梯度转化方法，能够根据 Rf 值推荐合适的梯度、分
离柱和上样量；
2.11 安全报警装置：自动识别溶剂瓶内的溶剂量，实时监控溶剂量和废液瓶中
的溶剂体积。可及时给出报警提示；漏液以及压力报警装置；
2.12 单独的空气泵：实验结束后自动吹扫管路和色谱柱的残留溶剂，防止溶剂
浪费和不安全因素。
2.13 主柱架：全自动辅助色谱柱安装系统， 自动控制或者手动触控按键控制；
副柱架：提供色谱柱串联和固体上样柱的灵活安装方式
2.14 网络化： SepaBean Machine 可以接入互联网，可以与同一机构内部的其他
SepaBean Machine 组网进行数据共享， 同一机构内部组网的 SepaBean Machine
可以自动同步数据，包括用户数据和分离方法数据
2.15 数据安全：多重权限审批防止数据泄露， 128/256 位 AES 数据加密储存和
传输确保数据。
2.16 可拆卸操作界面：由无线网络连接苹果平板电脑（ Ipad air2）和主机，分离
操作时可手持操作界面自由移动（仅受无线信号覆盖影响）。

3.技术服务要求

3.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

3.2质保期：验收合格后保修12个月，终身维修。

3.3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

3.4交货地点：用户指定位置。