中压纯化制备色谱系统

技术参数

1 泵系统

1．1流速1-200ml/min，精度2%以内。

1．2 高精度计量泵，连续输送液体，流速精确，压力稳定，实时监测压力，最大压力可达200psi。

1．3 二元溶剂系统，两种溶剂可以任意梯度进行混合运行，可在线修改梯度和流速。

1．4软件带有purge按键功能，可自动完成管路的预充。

2 检测器系统

2．1 双波长通道，可支持两个波长同时进行监测和收集。

2．2 吸收值：0-5AU。

2．3 波长范围：200-600nm。

2．4 光源类型：氘灯光源。

2．5 光谱宽带：8nm，波长精度：±1nm。

2. 6  检测器液路材质：紫外光学石英（石英柱）、不锈钢、PTFE。

3 收集系统

3．1 二维自动馏分收集器，可自己设置收集试管架或收集瓶坐标。

※3．2收集试管类型：13mm（16*5*2）、15mm（15*4*2）、18mm（13*4*2）、25mm（10*3*2）或单独编辑收集位置，便于放置锥形瓶、烧杯等不定型容器。可分为全收集、峰收集、手动收集和窗口收集四种收集方式，其中峰收集可设置阈值和斜率收集两种设置，窗口收集可设置为阈值和时间、阈值或者时间等自由组合等收集方式。

3.3 可设置每个试管的收集体积，收集满后自动切换至下一个试管收集。

4 控制软件

4．1 可进行历史运行方法的保存与打开，并可设置保存位置，方便后期使用。

42 方法运行结束后文件自动保存，可设置保存位置，可随时调出历史文件查看，可输出PDF格式实验报告。

※4．3 可将实验图谱批量生成PDF实验报告，报告包括样品名称、实验人、方法内容、样品收集时间、对应试管等内容。

4．4 可在线修改方法、拖动梯度、修改流速、波长、设置坐标等功能；

4．5 可自行设置试管架规格、试管个数及试管坐标，也可设置收集瓶个数、坐标。

※4．6超压保护功能：实时压力监测，防止柱子堵塞压力过高。

※4．7 无需外置软件，可在主机软件上面连接外置示差检测器、蒸发光检测器，并可控制馏分收集；

4．8 可设置自动清洗梯度，完成后保存，每次开机可进行一键式自动清洗。

4．9 可在线运行时查看离线文件，以及离线图谱收集信息、收集时间等信息；

※4．10 软件界面即可进行梯度设置增加、删减、修改，方便操作。

4．11 双波长系统，可选择单波长或者双波长收集方式，以及外接检测器（示差、蒸发光等）的收集。

4．12 具有截止波长提示功能，可根据使用溶剂提醒客户波长设置。

4．13 实验谱图可生成excel坐标数据，方便客户后续自己作图、发表文章。

4．14 馏分收集方式可进行横向或者纵向收集选择。

4．15 软件上面不同峰用不同颜色收集试管显示，方便查找收集试管位置。

4．16工控机规格：12.1英寸工控机，window7正版操作系统，4G运行内存，32G固态硬盘。

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期验收合格日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。