              超低温 冰箱
1、性能指标及要求：
1.1内部容积：≥790升，可储存100孔2ml冻存盒600只。
1.2可选配5英寸以上图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求
*1.3压缩机:2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃
1.4工作温度:-50℃∽-86℃
1.5工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器
*1.6 Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行
*1.7标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能
1.8箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板；
1.9工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，
 1.10标配四扇内门，减少冷气丢失。
*1.11冰箱空载情况下，断电后从-80摄氏度升到-50摄氏度所需时间不少于4小时。确保冰箱断电后有足够的时间进行样品转移。

*1.12绝热层为厚度127mm的原位成型无氟聚亚胺酯，门厚度不少于114mm，确保最佳的保温性能。
*1.13 三联点式高强度门密封条，提供极佳的保温性能。
 1.14控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然
*1.15符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性
 1.16 标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器
*1.17 标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口
 1.18温度探头位于冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度
1.19超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果
 1.20标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能
*1.21标配专利的真空减压口，使得密封性能极佳的冰箱门可快速再次开启。
*1.22全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏
1.23重型脚轮，方便移动和固定冰箱
1.24冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，运行噪音低于65分贝。
1.25 日平均耗电量不高于17.2千万。
1.26后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时
1.27可以选配液态CO2和LN2后备制冷系统，在断电时使冰箱内温度保持在-67°C以下（LN2系统可维持在-80°C以下）
1.28可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求
2、技术服务要求
2.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.2.质保期自验收合格签字并盖章之日起整机24个月，压缩机48个月。
2.3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
2.4交货地点：用户指定位置。
