二氧化碳培养箱

1．工作条件

电源：220-240V/50-60Hz

环境温度：0℃-40℃

2．技术要求：

2.1用于组织及细胞的培养
★2.2 加热方式：气套式

★2.3工作容积: ≥ 150升

2.4搁板数量: 每台培养箱配备不少于三块不锈钢搁板

2.5内部材质和结构: 不锈钢材质,全部圆角
2.6 温度控制范围: 环境温度之上+3~55℃

2.7温控精度: ±0.1℃

★2.8 具有二氧化碳浓度校准自归零系统，以确保CO2浓度长期稳定
2.9 二氧化碳浓度控制范围: 0~20%

2.10二氧化碳浓度控制精度: ±0.1%

2.11 箱体内相对湿度: ≥95% RH

★2.12 湿度控制系统：无须水盘，底部水槽结构，降低污染

2.13 湿度恢复时间（开门30秒）：≤12分钟

★2.14具有ContraCon 90度高温湿热消毒功能，灭菌过程中不需要取出箱体部件
2.15有效灭菌谱：细菌、真菌、孢子（USP23）、支原体

2.16 自动报警功能: 过温报警,CO2浓度报警,电源自动报警, 低水位报警

★2.17  触摸屏控制系统，快速输入工作参数，并可进行趋势分析。 　
3、售后服务：

3.1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
3.2质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。
3.3维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。
3.4交货地点：用户指定位置。
