灵长类动物眼动追踪系统

1.测试对象：非人灵长类动物

*2.数据采样频率：大于等于240Hz，提供模拟、数字和系列辅助数据的输入与输出；分析注视点与目标之间的关联性；自动计算眨眼次数和速度

*3.空间解析度：小于等于0.06°，水平方向角度：大于等于45°，垂直方向角度：大于等于15°，摄像头到对象的距离：最小可至0.15米，最大可达1.5米

4.光学系统：遥测式设计，头部不需佩戴实验装置，无需任何束缚

5.灵敏检测瞳孔大小的变化，可以输出瞳孔直径和面积数据，检测变化率优于5%

6.追踪技术：暗瞳技术，追踪瞳孔和角膜反射

7.配备瞳孔追踪处理卡，具有实时瞳孔专利技术

8.I/O接口：大于等于3个控制模拟输出，大于等于3个控制串口输出

9.远程控制：实现自动调焦，自动缩放控制，远程平台升降旋转控制和红外光源控制

10.配备核磁共振兼容的监视器，并带有大于等于100英尺的连接线缆，配备核磁共振兼容的光源，镜片和支架，固定眼动仪在核磁共振环境下使用

配置清单

系统主机（包括眼动捕捉卡，灵长类高速眼睛成像系统，屏幕视频卡，眼动数据采集软件）1套

磁共振兼容眼动追踪系统远程聚焦光学组件1套

MRI远程眼动追踪组件1套

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。