磁共振成像(MRI)兼容电刺激系统技术参数

一、刺激器和刺激隔离器

*1.可以在核磁环境下独立使用或由计算机控制使用

*2.具有9个独立通道，每个通道都可进行重复的、单个及一连串的信号输出，单向和双向的脉冲和三角波输出，脉冲间隔从40毫秒到3999秒，三个通道输出可编程的组合脉冲，可以通过连接两个隔离器实现双向脉冲；可记录输入信号（如动作电位、正弦波等）

3.每个通道都可以在下列任一模式下进行：自由模式，触发模式，串发模式，直流输出，门控模式

4.所有的通道都可以独立运行，或同步产生复杂的信号；可以使用一些通道进行刺激，使用其他的通道来触发其他设备（示波器、电脑等）进行同步；每个通道都可以从内部连接到其他通道，都可以从内部同时连接多个通道

5.可实时修改参数而不停止刺激

*6.每个通道的工作范围如下

最小          最大

每次输出的脉冲数           1           60,000

脉冲                    5 微秒         3,999 秒

延迟时间                5 微秒         3,999 秒

间隔时间 (1/数率)       40 微秒         3,999 秒

输入电压                 5伏           10伏

输出电压               -10伏            10伏

输出电流           0毫安         20毫安

通过开关切换使用恒流或恒压，输出被分为3个范围

7.光隔离

二、液压微电极四通道驱动系统

*1.4通道

2.内置磁解码器保证运动定位精确

*3.运动模式多样。步进模式下每步大小可设为1，5, 10微米三档，在连读运动模式下，运动速率范围为1到500微米/秒

4.动力控制模块有防滑脚，可单独放置在桌面上，或固定在选配的机架上。

5.	简洁的耦合模块通过3米长（线缆长度可定制）的线缆与动力控制模块相连。这种连接方式可以减小噪声干扰，且允许连接整流器。

6.	远端控制系统多样，包括手持按键式远端控制器，电脑软面板通过特定的端口和线缆控制等。

7.	可扩展性好，最多可以扩展为控制8根电极。

*8.	液压驱动器运动平稳，无噪音。液体密封在液压管内，液压管长度可达6米，无需定期加注。

配置清单

动力控制器          1台

液压驱动器          1个

液压驱动－动力控制偶合器     1个

远程控制器 1个

刺激器  1套

刺激隔离器      2套

电刺激专用电极   3套

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期自验收合格签字并盖章之日起12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应，3个工作日内到场排除故障。

4.交货地点：用户指定位置。